## 1.1
1.1 检测方法概述
待测物 | RESS24225
内标 | ISSS24225
分析方法 | SS24225-BA-001：LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中CPT116 (RESS24225)的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-30AD
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM7500
数据采集/管理软件 | SCIEX OS数据采集软件（版本2.1.6），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Kinetex® EVO C18（50×2.1mm, 1.7 μm ,100 Å）
序列号：H17-410714
流动相及流速 | 流动相A：含0.01%甲酸的水溶液
流动相B：含0.01%甲酸的乙腈溶液
流速：0.6 mL/min
柱温 | 40.0°C
样品的生物基质 | SD大鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 20 μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司/斯贝福（北京）生物技术有限公司
样品预处理方法 | 用含0.1%甲酸的乙腈进行蛋白沉淀
进样量 | 5 μL
定量指标 | RESS24225：RESS24225峰面积与内标ISSS24225峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | RESS24225：0.200 - 100.000 ng/mL
最低定量限（LLOQ） | RESS24225：0.200 ng/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | RESS24225：0.200 ng/mL
质控浓度（QC） | RESS24225：0.600 ng/mL，5.000 ng/mL，50.000 ng/mL，75.000 ng/mL
系统适用性 | RESS24225：待测物保留时间CV≤ 0.8%；内标保留时间CV≤ 0.7%；面积比CV≤ 9.1%
待测物残留 | 待测物残留≤ 0.0%
内标残留 | 内标残留≤ 0.1%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对RESS24225和内标ISSS24225的干扰符合接受标准
特异性 | 待测物与内标间干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | -3.2 ~ 9.0 | 5.6
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | -6.0 ~ 5.0 | 12.2
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | 0.3 ~ 4.2 | 6.7
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | -1.5 | 8.6
待测物回收率 | RESS24225浓度为0.600 ng/mL时，平均回收率为106.2%，CV为3.3%； RESS24225浓度为 50.000 ng/mL时，平均回收率为99.8%，CV为4.5%； RESS24225浓度为 75.000 ng/mL时，平均回收率为100.4%，CV为2.2%； 总体CV为3.5%。
内标回收率 | 以RESS24225计，ISSS24225平均回收率为100.6%，CV为2.7%
稀释倍数 | 500.000 ng/mL稀释20倍；
储备液短期稳定性 | RESS24225：室温黄光条件下放置可稳定至少23小时； ISSS24225：室温黄光条件下放置可稳定至少23小时
工作液短期稳定性 | RESS24225：室温黄光条件下放置可稳定至少23小时； ISSS24225：室温黄光条件下放置可稳定至少23小时
储备液长期稳定性 | RESS24225：-70~-90°C下放置可稳定至少66天； ISSS24225：-70~-90°C下放置可稳定至少66天
工作液长期稳定性 | RESS24225：-70~-90°C下放置可稳定至少66天； ISSS24225：-70~-90°C下放置可稳定至少66天
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | RESS24225：冰浴黄光下至少稳定16小时； RESS24225（RESS24225-B存在下）：冰浴黄光下至少稳定16小时
冻融稳定性 | RESS24225：至少4次-70~-90 ℃/冰浴黄光冷冻解冻稳定； RESS24225（RESS24225-B存在下）：至少4次-70~-90 ℃/冰浴黄光冷冻解冻稳定
处理后样品的稳定性 | RESS24225：在自动进样器（5℃）条件下可稳定保存至少76小时； RESS24225（RESS24225-B存在下）：在自动进样器（5℃）条件下可稳定保存至少81小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | RESS24225：在-70°C~-90°C下稳定至少64天； RESS24225（RESS24225-B存在下）：在-70°C~-90°C下稳定至少78天
全血稳定性 | RESS24225：全血样品在冰浴黄光下放置至少稳定1小时，离心后不立即移取血浆，将离心后的样品于冰浴黄光放置至少稳定40分钟； RESS24225（RESS24225-B存在下）：全血样品在冰浴黄光下放置至少稳定1小时，离心后不立即移取血浆，将离心后的样品于冰浴黄光放置至少稳定40分钟
溶血效应 | 2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少135针

## 2.1标准品
2.1 标准品
化合物名称 | CPT116 | SIM0686 ADC原液
化合物代码 | RESS24225 | RESS24225-B
标准品登记号 | KN-RS-24-0235 | KN-RS-24-0306
批号 | HM-2010-11B-20240410 | ADC DS20240722
含量 | 97.2%（QNMR） | 49.8 mg/mL（蛋白含量）
保存条件 | -15 ~ -25ºC，避光，密封 | -70 ~ -90ºC，避光
有效期至 | 2025/04/08 | 2026/07/25
来源 | 上海皓元医药股份有限公司 | 先声生物医药科技有限公司

## 2.2内标
2.2 内标
化合物名称 | Metolazone
化合物代码 | ISSS24225
标准品登记号 | KN-RS-24-0231
批号 | 16558
纯度 | 99.7%
保存条件 | -15 ~ -25ºC，避光
有效期至 | 2026/07/15
来源 | MedChemExpress

## 2.5试剂
2.5 试剂
试剂 | 供应商 | 级别
乙腈 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
异丙醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲酸 | 上海安谱实验科技股份有限公司/ 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 液相色谱纯
二甲基亚砜 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
PBS | CORNING | NA
AEBSF | 上海皓元生物科技有限公司 | NA

## 2.6 空白基质
2.6 空白基质
基质 | 供应商 | 益诺思登记号 | 接收日期
SD大鼠EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-24-459 | 2024/08/26
SD大鼠EDTA-K2血浆 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-24-442 | 2024/08/21
SD大鼠EDTA-K2血浆 | 斯贝福（北京）生物技术有限公司 | KN-BM-24-646 | 2024/11/07

## 2.9标准曲线质控样品配制
2.9 标准曲线/质控样品的配制
类型 | 配制日期 | 储存条件
标准曲线样品 | 2024-08-27 | 当日使用
2024-08-28
2024-08-30
2024-09-01
2024-09-04
2024-10-30
2024-11-13
质量控制样品 | 2024-08-27 | 当日使用
2024-08-28
2024-08-30
2024-09-01
2024-09-04
2024-10-30
2024-11-13

## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受RESS24225 | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，特异性，稳定性T0，稀释可靠性，残留评价 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 是 | EQ202170
2 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，基质效应，回收率，溶血效应，残留评价，分析批最大进样针数 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 否1 | EQ202170
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，样品冻融稳定性，处理后样品稳定性2，残留评价，分析批最大进样针数（135针） | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 是3 | EQ202170
4 | 系统适用性，全血稳定性 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 不适用4 | EQ202170
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第四批批内准确度和精密度，选择性，基质效应，溶血效应，残留评价 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 是 | EQ202170
6 | 系统适用性，回收率 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 不适用4 | EQ202170
7 | 系统适用性，标准曲线及范围，处理后样品稳定性5（仅RESS24225），残留评价 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 是 | EQ202170
8 | 系统适用性，储备液短期和长期稳定性，工作液短期和长期稳定性 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 不适用4 | EQ202170
9 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 是6 | EQ202170
10 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性（RESS24225-B存在下），残留评价 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 是 | EQ202170
备注：
注1. 标曲质控样品结果不满足接受标准，拒绝分析批结果，重新考察。
注2：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2024年08月27日第1个分析批中制备。
注3：仅RESS23225质控样品的处理后样品稳定性结果不满足接受标准，缩短放置时间，重新考察
注4：本分析批无标曲质控样品
注5：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2024年09月01日第5个分析批中制备。
注6：未对RESS24225-B存在下高浓度质控样品进行稀释，拒绝稳定性结果，重新考察

## 表2_SST
表2 ：系统适用性
RESS24225
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0.8 | 0.7 | 0.8
3 | 0.8 | 0.7 | 1.1
4 | 0 | 0.7 | 2.2
5 | 0.8 | 0.7 | 1.2
6 | 0.8 | 0.7 | 1.2
7 | 0 | 0.7 | 3.8
8 | 0 | 0 | 3.6
9 | 0.8 | 0.7 | 9.1
10 | 0 | 0 | 3.1

## 表3_CO
表3 ：批量样品检测过程的残留
RESS24225
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 0 | 0 | 17293 | 1875465 | 17279 | 1829047 | 0 | 0
| 0 | 0 | 17265 | 1782628 |  |  | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 26997 | 2025178 | 28082 | 2060892 | 0 | 0
| 0 | 0 | 29167 | 2096606 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 19860 | 1208618 | 18522 | 1176634 | 0 | 0
| 0 | 0 | 17183 | 1144650 |  |  | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 16498 | 1511134 | 17557 | 1557084 | 0 | 0
| 0 | 0 | 18616 | 1603034 |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 11860 | 1016432 | 12091 | 991965 | 0 | 0
| 0 | 0 | 12321 | 967497 |  |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 22237 | 1325449 | 24078 | 1354845 | 0 | 0
| 0 | 981 | 25918 | 1384241 |  |  | 0 | 0.1

## 表7_Regression
表7：标准曲线参数汇总
接受批：
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2024-08-28 | 1 | 0.05228 | -0.00111 | 0.9971 | 0.2 | 100
2024-08-30 | 3 | 0.06041 | 0.001421 | 0.9983 | 0.2 | 100
2024-09-01 | 5 | 0.08351 | -0.001107 | 0.998 | 0.2 | 100
2024-09-04 | 7 | 0.05521 | -0.0003164 | 0.9952 | 0.2 | 100
2024-10-31 | 9 | 0.06088 | -0.0002324 | 0.9977 | 0.2 | 100
2024-11-15 | 10 | 0.08182 | 0.000777 | 0.9943 | 0.2 | 100
平均值 |  | 0.06569 | -9.463e-05 | 0.9968
SD |  | 0.01355 | 0.001018 | 0.0016
CV（%） |  | 20.6 | -1075.8 | 0.2
n |  | 6 | 6 | 6
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
拒绝批：
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2024-08-28 | 2 | 0.04528 | -0.0001337 | 0.9971 | 0.2 | 100
平均值 |  | 0.04528 | -0.0001337 | 0.9971
SD
CV（%）
n |  | 1 | 1 | 1
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
失败原因见表1

## 表8_curve
表8：标准曲线的回算浓度
接受批：
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | 5 |  | 20 |  | 40 |  | 80 |  | 100
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2024-08-28 | 1 | 0.198 | -1 | 0.398 | -0.5 | 1.008 | 0.8 | 5.24 | 4.8 | 20.694 | 3.5 | 38.42 | -4 | 83.448 | 4.3 | 102.561 | 2.6
|  | 0.207 | 3.5 | 0.382 | -4.5 | 1.025 | 2.5 | 4.576 | -8.5 | 19.643 | -1.8 | 36.307 | -9.2 | 80.879 | 1.1 | 106.941 | 6.9
2024-08-30 | 3 | 0.197 | -1.5 | 0.37 | -7.5 | 1.002 | 0.2 | 5.213 | 4.3 | 20.45 | 2.3 | 40.61 | 1.5 | 81.178 | 1.5 | 104.019 | 4
|  | 0.207 | 3.5 | 0.414 | 3.5 | 0.996 | -0.4 | 4.81 | -3.8 | 20.019 | 0.1 | 39.381 | -1.5 | 74.236 | -7.2 | 101.102 | 1.1
2024-09-01 | 5 | 0.21 | 5 | 0.371 | -7.3 | 0.996 | -0.4 | 4.979 | -0.4 | 20.322 | 1.6 | 41.924 | 4.8 | 81.159 | 1.4 | 104.401 | 4.4
|  | 0.193 | -3.5 | 0.414 | 3.5 | 1.03 | 3 | 4.664 | -6.7 | 20.378 | 1.9 | 39.289 | -1.8 | 78.038 | -2.5 | 96.687 | -3.3
2024-09-04 | 7 | 0.203 | 1.5 | 0.371 | -7.3 | 0.92 | -8 | 4.896 | -2.1 | 19.866 | -0.7 | 38.952 | -2.6 | 77.264 | -3.4 | 105.544 | 5.5
|  | 0.216 | 8 | 0.365 | -8.8 | 0.993 | -0.7 | 5.015 | 0.3 | 22.049 | 10.2 | 39.696 | -0.8 | 86.789 | 8.5 | *117.662
2024-10-31 | 9 | 0.195 | -2.5 | 0.385 | -3.8 | 1.02 | 2 | 4.7 | -6 | 20.757 | 3.8 | 38.469 | -3.8 | 76.132 | -4.8 | 101.656 | 1.7
|  | 0.213 | 6.5 | 0.382 | -4.5 | 0.988 | -1.2 | 4.942 | -1.2 | 21.341 | 6.7 | 39.901 | -0.2 | 82.059 | 2.6 | 104.773 | 4.8
2024-11-15 | 10 | 0.196 | -2 | 0.411 | 2.8 | 0.978 | -2.2 | 5.272 | 5.4 | 21.241 | 6.2 | 40.741 | 1.9 | 79.874 | -0.2 | 100.096 | 0.1
|  | 0.219 | 9.5 | 0.353 | -11.8 | 0.874 | -12.6 | 4.523 | -9.5 | 20.513 | 2.6 | 42.96 | 7.4 | 82.618 | 3.3 | 99.162 | -0.8
平均值 |  | 0.205 |  | 0.385 |  | 0.986 |  | 4.903 |  | 20.606 |  | 39.721 |  | 80.306 |  | 102.449
SD |  | 0.009 |  | 0.02 |  | 0.045 |  | 0.257 |  | 0.677 |  | 1.733 |  | 3.451 |  | 3.057
CV（%） |  | 4.4 |  | 5.2 |  | 4.6 |  | 5.2 |  | 3.3 |  | 4.4 |  | 4.3 |  | 3
准确度偏差（%） |  | 2.5 |  | -3.8 |  | -1.4 |  | -1.9 |  | 3 |  | -0.7 |  | 0.4 |  | 2.4
n |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 11
*表示不满足接受标准，不参与统计计算
拒绝批：
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 0.2 |  | 0.4 |  | 1 |  | 5 |  | 20 |  | 40 |  | 80 |  | 100
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2024-08-28 | 2 | 0.202 | 1 | 0.39 | -2.5 | 1.025 | 2.5 | 4.826 | -3.5 | 19.461 | -2.7 | 40.059 | 0.1 | 76.776 | -4 | 97.428 | -2.6
|  | *0.272 |  | *0.513 |  | *1.322 |  | *6.474 |  | *24.846 |  | *48.999 |  | 89.339 | 11.7 | *123.337
平均值 |  | 0.202 |  | 0.39 |  | 1.025 |  | 4.826 |  | 19.461 |  | 40.059 |  | 83.058 |  | 97.428
SD
CV（%）
准确度偏差（%） |  | 1 |  | -2.5 |  | 2.5 |  | -3.5 |  | -2.7 |  | 0.1 |  | 3.8 |  | -2.6
n |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1
*表示不满足接受标准，不参与统计计算
失败原因见表1

## 表10 QC (除准确度精密度分析批）
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
接受批：
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 0.6 |  | 5 |  | 50 |  | 75 |  | 500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2024-08-30 | 3 | [8 empty] | 490.054 | -2
[10 empty] | 521.732 | 4.3
[10 empty] | 528.566 | 5.7
2024-09-04 | 7 | 0.525 | -12.5 | 5.029 | 0.6 | 50.749 | 1.5 | 76.759 | 2.3
|  | 0.574 | -4.3 | 5.088 | 1.8 | 51.275 | 2.6 | 82.847 | 10.5
|  | 0.588 | -2 | 4.773 | -4.5 | 52.08 | 4.2 | 83.319 | 11.1
|  | 0.554 | -7.7 | 5.291 | 5.8 | 53.962 | 7.9 | #88.656 | 18.2
2024-10-31 | 9 | 0.639 | 6.5 | 4.661 | -6.8 | 50.726 | 1.5 | 77.211 | 2.9
|  | 0.532 | -11.3 | 5.033 | 0.7 | 57.064 | 14.1 | 76.104 | 1.5
|  | #0.508 | -15.3 | 4.651 | -7 | 53.044 | 6.1 | 79.169 | 5.6
|  | 0.552 | -8 | 5.165 | 3.3 | 56.556 | 13.1 | 84.014 | 12
2024-11-15 | 10 | 0.574 | -4.3 | 4.817 | -3.7 | 51.814 | 3.6 | 75.355 | 0.5 | 523.61 | 4.7
|  | 0.575 | -4.2 | 4.431 | -11.4 | 50.112 | 0.2 | 74.399 | -0.8 | #597.285 | 19.5
[10 empty] | 442.612 | -11.5
平均值 |  | 0.562 |  | 4.894 |  | 52.738 |  | 79.783 |  | 517.31
SD |  | 0.037 |  | 0.27 |  | 2.432 |  | 4.676 |  | 50.803
CV（%） |  | 6.6 |  | 5.5 |  | 4.6 |  | 5.9 |  | 9.8
准确度偏差（%） |  | -6.3 |  | -2.1 |  | 5.5 |  | 6.4 |  | 3.5
n |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 6
#表示不满足接受标准，仍参与统计计算

## 表14_stock ST
表14：储备液短期稳定性
RESS24225 |  |  |  |  | 储备液开始放置时间： | 2024-10-28 17:21
检测批次编号：8 |  |  |  |  | 储备液放置结束时间： | 2024-10-29 16:58
| 待测物 |  | 内标 |  | 放置时间： | 23.6167
| 储存条件：室温黄光23小时 |  | 储存条件：室温黄光23小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 1 | mg/mL | 1 | mg/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 8.5112 | 9.2878 | 0.10271 | 0.10415
2 | 9.3803 | 9.2869 | 0.10647 | 0.10143
3 | 9.0904 | 8.7705 | 0.099966 | 0.10343
4 | 9.0356 | 8.802 | 0.097166 | 0.10407
5 | 9.4621 | 9.2858 | 0.10557 | 0.10524
6 | 8.9621 | 9.6388 | 0.097882 | 0.10577
平均值 | 9.0736 | 9.1786 | 0.10163 | 0.10401
SD | 0.33926 | 0.33325 | 0.003921 | 0.001524
CV（%) | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 1.5
差异 (%) | 1.2 |  | 2.3
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24225BV01 ISS Fresh 1 | 5275219 | 541832 | 0.10271
| SS24225BV01 ISS Fresh 2 | 5261664 | 560229 | 0.10647
| SS24225BV01 ISS Fresh 3 | 5343831 | 534199 | 0.099966
| SS24225BV01 ISS Fresh 4 | 5510268 | 535411 | 0.097166
| SS24225BV01 ISS Fresh 5 | 5435499 | 573806 | 0.10557
| SS24225BV01 ISS Fresh 6 | 5422659 | 530778 | 0.097882
| SS24225BV01 ISS ST 1 | 5285211 | 550457 | 0.10415
| SS24225BV01 ISS ST 2 | 5412956 | 549046 | 0.10143
| SS24225BV01 ISS ST 3 | 5485782 | 567367 | 0.10343
| SS24225BV01 ISS ST 4 | 5349472 | 556731 | 0.10407
| SS24225BV01 ISS ST 5 | 5455581 | 574163 | 0.10524
| SS24225BV01 ISS ST 6 | 5411413 | 572343 | 0.10577

## 表15_spike ST
表15：工作液短期稳定性（ULOQ,LLOQ和内标工作液稳定性）
RESS24225 | [6 empty] | 工作液开始放置时间： | 2024-10-28 17:25
检测批次编号：8 | [6 empty] | 工作液放置结束时间： | 2024-10-29 16:58
| LLOQ |  | ULOQ |  | 内标 |  | 放置时间： | 23.55
| 储存条件：室温黄光23小时 |  | 储存条件：室温黄光23小时 |  | 储存条件：室温黄光23小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 4 | ng/mL | 2000 | ng/mL | 3 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.34442 | 0.34729 | 8.5757 | 9.0429 | 0.11214 | 0.10528
2 | 0.3268 | 0.34665 | 8.6993 | 9.5289 | 0.11296 | 0.10703
3 | 0.33797 | 0.35572 | 8.6796 | 8.977 | 0.11051 | 0.10168
4 | 0.34401 | 0.34214 | 9.1469 | 9.8308 | 0.108 | 0.096904
5 | 0.34345 | 0.35799 | 9.0636 | 9.1236 | 0.10706 | 0.109
6 | 0.32095 | 0.36595 | 8.3127 | 9.4436 | 0.11273 | 0.10049
平均值 | 0.33627 | 0.35262 | 8.7463 | 9.3245 | 0.11057 | 0.1034
SD | 0.010053 | 0.008831 | 0.31142 | 0.33246 | 0.002519 | 0.004511
CV（%) | 3 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 4.4
差异 (%) | 4.9 |  | 6.6 |  | -6.5
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24225BV01 WS IS Fresh 1 | 4679454 | 524753 | 0.11214
| SS24225BV01 WS IS Fresh 2 | 4829744 | 545550 | 0.11296
| SS24225BV01 WS IS Fresh 3 | 4646596 | 513503 | 0.11051
| SS24225BV01 WS IS Fresh 4 | 4675000 | 504915 | 0.108
| SS24225BV01 WS IS Fresh 5 | 4850427 | 519302 | 0.10706
| SS24225BV01 WS IS Fresh 6 | 4729617 | 533179 | 0.11273
| SS24225BV01 WS IS ST 1 | 5382223 | 566643 | 0.10528
| SS24225BV01 WS IS ST 2 | 5100332 | 545907 | 0.10703
| SS24225BV01 WS IS ST 3 | 5218010 | 530551 | 0.10168
| SS24225BV01 WS IS ST 4 | 5327720 | 516277 | 0.096904
| SS24225BV01 WS IS ST 5 | 5158271 | 562263 | 0.109
| SS24225BV01 WS IS ST 6 | 5401921 | 542839 | 0.10049

## 表16_stock LT
表16 ：储备液长期稳定性
RESS24225 |  |  |  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-08-24
检测批次编号：8 |  |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-10-29
| 待测物 |  | 内标 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 66
| 储存条件：-70~-90°C下66天 |  | 储存条件：-70~-90°C下66天
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 1 | mg/mL | 1 | mg/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 8.5112 | 8.8906 | 0.10271 | 0.11005
2 | 9.3803 | 9.397 | 0.10647 | 0.11492
3 | 9.0904 | 9.4541 | 0.099966 | 0.099404
4 | 9.0356 | 9.1103 | 0.097166 | 0.10007
5 | 9.4621 | 9.3709 | 0.10557 | 0.10558
6 | 8.9621 | 10.1838 | 0.097882 | 0.10107
平均值 | 9.0736 | 9.4011 | 0.10163 | 0.10519
SD | 0.33926 | 0.43852 | 0.003921 | 0.006246
CV（%) | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 5.9
差异 (%) | 3.6 |  | 3.5
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24225BV01 ISS Fresh 1 | 5275219 | 541832 | 0.10271
| SS24225BV01 ISS Fresh 2 | 5261664 | 560229 | 0.10647
| SS24225BV01 ISS Fresh 3 | 5343831 | 534199 | 0.099966
| SS24225BV01 ISS Fresh 4 | 5510268 | 535411 | 0.097166
| SS24225BV01 ISS Fresh 5 | 5435499 | 573806 | 0.10557
| SS24225BV01 ISS Fresh 6 | 5422659 | 530778 | 0.097882
| SS24225BV01 ISS LT 1 | 5259018 | 578750 | 0.11005
| SS24225BV01 ISS LT 2 | 5080145 | 583829 | 0.11492
| SS24225BV01 ISS LT 3 | 5148484 | 511778 | 0.099404
| SS24225BV01 ISS LT 4 | 5418921 | 542296 | 0.10007
| SS24225BV01 ISS LT 5 | 5184809 | 547439 | 0.10558
| SS24225BV01 ISS LT 6 | 5439333 | 549781 | 0.10107

## 表17_spike LT
表17 ：工作液长期稳定性（ULOQ, LLOQ和内标工作液稳定性）
RESS24225 | [6 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-08-24
检测批次编号：8 | [6 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-10-29
| LLOQ |  | ULOQ |  | 内标 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 66
| 储存条件：-70~-90°C下66天 |  | 储存条件：-70~-90°C下66天 |  | 储存条件：-70~-90°C下66天
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 4 | ng/mL | 2000 | ng/mL | 3 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.34442 | 0.34642 | 8.5757 | 9.3011 | 0.11214 | 0.10672
2 | 0.3268 | 0.34391 | 8.6993 | 9.3933 | 0.11296 | 0.10894
3 | 0.33797 | 0.35365 | 8.6796 | 8.9052 | 0.11051 | 0.10586
4 | 0.34401 | 0.36227 | 9.1469 | 9.1205 | 0.108 | 0.1037
5 | 0.34345 | 0.34623 | 9.0636 | 9.1532 | 0.10706 | 0.106
6 | 0.32095 | 0.37507 | 8.3127 | 10.2768 | 0.11273 | 0.10191
平均值 | 0.33627 | 0.35459 | 8.7463 | 9.3583 | 0.11057 | 0.10552
SD | 0.010053 | 0.012082 | 0.31142 | 0.48003 | 0.002519 | 0.002441
CV（%) | 3 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 2.3 | 2.3
差异 (%) | 5.4 |  | 7 |  | -4.6
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24225BV01 WS IS Fresh 1 | 4679454 | 524753 | 0.11214
| SS24225BV01 WS IS Fresh 2 | 4829744 | 545550 | 0.11296
| SS24225BV01 WS IS Fresh 3 | 4646596 | 513503 | 0.11051
| SS24225BV01 WS IS Fresh 4 | 4675000 | 504915 | 0.108
| SS24225BV01 WS IS Fresh 5 | 4850427 | 519302 | 0.10706
| SS24225BV01 WS IS Fresh 6 | 4729617 | 533179 | 0.11273
| SS24225BV01 WS IS LT 1 | 5302945 | 565925 | 0.10672
| SS24225BV01 WS IS LT 2 | 5196161 | 566050 | 0.10894
| SS24225BV01 WS IS LT 3 | 5261823 | 557016 | 0.10586
| SS24225BV01 WS IS LT 4 | 5256819 | 545143 | 0.1037
| SS24225BV01 WS IS LT 5 | 5179295 | 549003 | 0.106
| SS24225BV01 WS IS LT 6 | 5262675 | 536310 | 0.10191

## 表21_LTS
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
RESS24225
试验条件：-70~-90°C条件下64天 | [6 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-08-27
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-10-30
|  | 0.6 |  | 75 |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 64
|  | ng/mL |  | ng/mL
2024-10-31 | 9 | 0.585 | -2.5 | 86.598 | 15.5
|  | 0.594 | -1 | 84.23 | 12.3
|  | 0.568 | -5.3 | 80.749 | 7.7
|  | 0.659 | 9.8 | 88.217 | 17.6
|  | 0.635 | 5.8 | 90.382 | 20.5
|  | 0.654 | 9 | 84.138 | 12.2
平均值 |  | 0.616 |  | 85.719
SD |  | 0.038 |  | 3.411
CV（%） |  | 6.2 |  | 4
准确度（%） |  | 102.7 |  | 114.3
n |  | 6 |  | 6
失败
RESS24225（RESS24225-B存在下） | [8 empty] | RESS24225（RESS24225-B存在下）
试验条件：-70~-90°C条件下78天 | [6 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-08-27 | 试验条件：-70~-90°C条件下64天 | [6 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2024-08-27
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | RESS24225-B浓度：3000.000 μg/mL |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-11-13 | 检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | RESS24225-B浓度：3000.000 μg/mL |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2024-10-30
|  |  | LQC | 0.600 ng/mL | HQC | 75.000 ng/mL | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 78 |  |  |  | LQC | 0.600 ng/mL | HQC | 75.000 ng/mL | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 64
|  |  | 浓度（ng/mL） |  | 浓度（ng/mL） | [6 empty] | 浓度（ng/mL） |  | 浓度（ng/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0 | [5 empty] | Tx | T0 | Tx | T0
2024/08/28 (T0) / 2024/11/13 (Tx) | 1 (T0) / 10 (Tx) | 1 | 4.026 | 4.118 | 78.077 | 75.796 |  |  | 2024/08/28 (T0) / 2024/10/31 (Tx) | 1 (T0) / 9 (Tx) | 1 | 5.192 | 4.118 | 93.046 | 75.796
|  | 2 | 4.019 | 4.409 | 79.033 | 76.049 |  |  |  |  | 2 | 5.015 | 4.409 | AQL>(100.000) | 76.049
|  | 3 | 4.161 | 4.424 | 73.375 | 76.189 |  |  |  |  | 3 | 5.408 | 4.424 | AQL>(100.000) | 76.189
|  | 4 | 3.855 | 4.096 | 78.15 | 74.944 |  |  |  |  | 4 | 5.237 | 4.096 | AQL>(100.000) | 74.944
|  | 5 | 4.079 | 4.591 | 78.573 | 73.243 |  |  |  |  | 5 | 4.967 | 4.591 | 94.716 | 73.243
|  | 6 | 3.655 | 4.252 | 78.825 | 78.758 |  |  |  |  | 6 | 5.331 | 4.252 | AQL>(100.000) | 78.758
平均值 |  |  | 3.966 | 4.315 | 77.672 | 75.83 |  |  | 平均值 |  |  | 5.192 | 4.315 | 93.881 | 75.83
SD |  |  | 0.182 | 0.194 | 2.138 | 1.802 |  |  | SD |  |  | 0.173 | 0.194 | 1.181 | 1.802
CV（%） |  |  | 4.6 | 4.5 | 2.8 | 2.4 |  |  | CV（%） |  |  | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 2.4
差异（%） |  |  | -8.1 |  | 2.4 |  |  |  | 差异（%） |  |  | 20.3 |  | 23.8

## 分析天平
分析天平编号： | EQ2018B23 | EQ201590