## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受RESS24546-B | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，稳定性T0，稀释可靠性，特异性，残留评价 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 是 | EQ2018B32
2 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 不适用1 | EQ2018B32
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，基质效应，回收率，溶血效应，选择性，分析批最大进样针数（160针），残留评价 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 否2 | EQ2018B32
4 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，基质效应，回收率，溶血效应，选择性，处理后样品的稳定性3，分析批最大进样针数（163针），残留评价 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 否2 | EQ2018B32
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第四批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，样品冻融稳定性，残留评价 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 是 | EQ2018B32
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，第五批批内准确度和精密度5，回收率，处理后样品稳定性6，分析批最大进样针数（130针），残留评价 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 是 | EQ2018B32 | 50
7 | 系统适用性，标准曲线及范围，第六批批内准确度和精密度，基质效应，溶血效应，选择性，残留评价 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 否4 | EQ2018B32
8 | 系统适用性，标准曲线及范围，第七批批内准确度和精密度，基质效应，溶血效应，选择性，残留评价 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 是 | EQ2018B32
9 | 系统适用性，标准曲线及范围，处理后样品稳定性7，残留评价 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 是 | EQ2018B32
备注：
注1：该分析批无标曲质控样品。
注2：该分析批标曲样品不符合接受标准。
注3：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年4月24日第1个分析批中制备。
注4：该分析批的两个STD2样品不符合接受标准。
注5：该分析批的批内准确度与精密度样品考察失败，将重新考察。
注6：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年4月29日第5个分析批中制备。由于分析批6标曲质控样品制备完成后放置过久，故处理后样品稳定性实验于2025年5月19日第9个分析批中重新考察。
注7：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年5月15日第8个分析批中制备。

## 表4_Selectivity
表4：选择性考察
RESS24546-B 选择性
检测批次编号：8
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS24546-B峰面积（均）值 | 干扰 （%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标ISSS24546的平均峰面积值 | 干扰 （%）
1 | KN-BM-25-196 29 | 146 | 11491 | 1.3 | 43 | 1442947 | 0
2 | KN-BM-25-196 30 | 141 |  | 1.2 | 51 |  | 0
3 | KN-BM-25-196 31 | 78 |  | 0.7 | 51 |  | 0
4 | KN-BM-25-196 129 | 66 |  | 0.6 | 59 |  | 0
5 | KN-BM-25-196 130 | 36 |  | 0.3 | 37 |  | 0
6 | KN-BM-25-196 131 | 70 |  | 0.6 | 19 |  | 0
溶血 | NA | 59 |  | 0.5 | 38 |  | 0

## 表5_特异性
表5：待测物与内标间的干扰
待测物RESS24546-B对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标ISSS24546保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标ISSS24546的峰面积（均）值 | 干扰占ISSS24546 的百分比（%）
2025-04-24 | 1 | SS24546BV02 Only ULOQ 1 | 84 | 1957944 | 0
|  | SS24546BV02 Only ULOQ 2 | 42
|  | SS24546BV02 Only ULOQ 3 | 27
内标对待测物RESS24546-B的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物RESS24546-B保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限RESS24546-B峰面积（均）值 | 干扰占RESS24546-B 的百分比（%）
2025-04-24 | 1 | SS24546BV02 Only IS 1 | 456 | 15191 | 3.1
|  | SS24546BV02 Only IS 2 | 483
|  | SS24546BV02 Only IS 3 | 479

## 表6_ME
表6：基质效应试验
RESS24546-B
检测批次编号：8 |  |  | 检测日期：2025/05/15
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 150 |  | 18750
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-196 29 | 155.921 | 3.9 | 19745.719 | 5.3
| 164.202 | 9.5 | 18799.614 | 0.3
| 159.094 | 6.1 | 20318.783 | 8.4 |  | Min | Max
平均值 | 159.739 |  | 19621.372 |  | %CV |  | 4
SD | 4.178 |  | 767.18 |  | 准确度偏差% | -1.2 | 9.2
%CV | 2.6 |  | 3.9
准确度% | 106.5 |  | 104.6
准确度偏差% | 6.5 |  | 4.6
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 30 | 150.971 | 0.6 | 20077.767 | 7.1
| 156.592 | 4.4 | 19812.677 | 5.7
| 144.558 | -3.6 | 20377.757 | 8.7
平均值 | 150.707 |  | 20089.4
SD | 6.021 |  | 282.72
%CV | 4 |  | 1.4
准确度% | 100.5 |  | 107.1
准确度偏差% | 0.5 |  | 7.1
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 31 | 148.577 | -0.9 | 20365.711 | 8.6
| 148.287 | -1.1 | 19938.229 | 6.3
| 147.834 | -1.4 | 21114.022 | 12.6
平均值 | 148.233 |  | 20472.654
SD | 0.374 |  | 595.147
%CV | 0.3 |  | 2.9
准确度% | 98.8 |  | 109.2
准确度偏差% | -1.2 |  | 9.2
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 129 | 150.771 | 0.5 | 19645.583 | 4.8
| 152.585 | 1.7 | 19556.46 | 4.3
| 144.207 | -3.9 | 19164.701 | 2.2
平均值 | 149.188 |  | 19455.581
SD | 4.408 |  | 255.821
%CV | 3 |  | 1.3
准确度% | 99.5 |  | 103.8
准确度偏差% | -0.5 |  | 3.8
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 130 | 153.28 | 2.2 | 20752.871 | 10.7
| 143.82 | -4.1 | 20555.295 | 9.6
| 149.544 | -0.3 | 19936.942 | 6.3
平均值 | 148.881 |  | 20415.036
SD | 4.765 |  | 425.664
%CV | 3.2 |  | 2.1
准确度% | 99.3 |  | 108.9
准确度偏差% | -0.7 |  | 8.9
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 131 | 147.846 | -1.4 | 20087.746 | 7.1
| 154.615 | 3.1 | 19949.175 | 6.4
| 146.8 | -2.1 | 19552.695 | 4.3
平均值 | 149.754 |  | 19863.205
SD | 4.242 |  | 277.692
%CV | 2.8 |  | 1.4
准确度% | 99.8 |  | 105.9
准确度偏差% | -0.2 |  | 5.9
n | 3 |  | 3

## 表9_Inter QC
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
成功批
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 50 |  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-04-24 | 1 | 49.913 | -0.2 | 146.92 | -2.1 | 1131.403 | 0.6 | 7954.761 | 6.1 | 18822.5 | 0.4
|  | 48.609 | -2.8 | 159.445 | 6.3 | 1158.127 | 2.9 | 7849.513 | 4.7 | 19874.682 | 6
|  | 48.862 | -2.3 | 143.396 | -4.4 | 1140.216 | 1.4 | 7931.002 | 5.7 | 19633.049 | 4.7
|  | 48.979 | -2 | 147.588 | -1.6 | 1137.951 | 1.2 | 7821.458 | 4.3 | 18782.154 | 0.2
|  | 49.816 | -0.4 | #116.179 | -22.5 | 1089.117 | -3.2 | 7566.1 | 0.9 | 18572.222 | -0.9
|  | 47.233 | -5.5 | 143.383 | -4.4 | 1096.009 | -2.6 | 7783.02 | 3.8 | 19710.833 | 5.1
批内均值 |  | 48.902 |  | 142.819 |  | 1125.471 |  | 7817.642 |  | 19232.573
批内SD |  | 0.973 |  | 14.327 |  | 27.072 |  | 139.395 |  | 567.189
批内CV（%） |  | 2 |  | 10 |  | 2.4 |  | 1.8 |  | 2.9
批内准确度偏差（%） |  | -2.2 |  | -4.8 |  | 0 |  | 4.2 |  | 2.6
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-01 | 5 | 50.781 | 1.6 | 152.246 | 1.5 | 1125.451 | 0 | 7718.682 | 2.9 | 19788.928 | 5.5 | 除LLOQ外
|  | 53.281 | 6.6 | 146.558 | -2.3 | 1131.954 | 0.6 | 7717.796 | 2.9 | 19599.82 | 4.5 | 批内 | Max | Min
|  | 49.879 | -0.2 | 163.36 | 8.9 | 1185.949 | 5.4 | 7617.053 | 1.6 | 19131.8 | 2 | %Bias | 7.1 | -4.8
|  | 59.5 | 19 | 154.078 | 2.7 | 1057.536 | -6 | 7392.765 | -1.4 | 19363.385 | 3.3 | %CV | 10 | 1.9
|  | 47.882 | -4.2 | 155.019 | 3.3 | 1044.573 | -7.1 | 7394.22 | -1.4 | 19776.939 | 5.5
|  | 49.786 | -0.4 | #184.068 | 22.7 | 1055.725 | -6.2 | 7778.77 | 3.7 | 18512.205 | -1.3 | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 51.852 |  | 159.222 |  | 1100.198 |  | 7603.214 |  | 19362.18 |  | %Bias | 4.3 | -1.6
批内SD |  | 4.138 |  | 13.324 |  | 56.376 |  | 170.552 |  | 487.062 |  | %CV | 8.5 | 2.5
批内CV（%） |  | 8 |  | 8.4 |  | 5.1 |  | 2.2 |  | 2.5
批内准确度偏差（%） |  | 3.7 |  | 6.1 |  | -2.2 |  | 1.4 |  | 3.3 |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 批内 | Max | Min
2025-05-15 | 8 | 47.982 | -4 | 150.517 | 0.3 | 1117.692 | -0.6 | 7732.936 | 3.1 | 20476.17 | 9.2 | %Bias | 3.7 | -2.2
|  | 53.924 | 7.8 | 151.104 | 0.7 | 1067.416 | -5.1 | 7762.946 | 3.5 | 20386.382 | 8.7 | %CV | 8 | 2
|  | 49.983 | 0 | 148.698 | -0.9 | 1078.193 | -4.2 | 8163.107 | 8.8 | 20119.219 | 7.3
|  | 55.066 | 10.1 | 153.926 | 2.6 | 1097.801 | -2.4 | 7649.186 | 2 | 20661.638 | 10.2 | 批间 | Max | Min
|  | 48.822 | -2.4 | 146.957 | -2 | 1121.476 | -0.3 | 7968.995 | 6.3 | 19642.138 | 4.8 | %Bias | 1.3 | 1.3
|  | 51.186 | 2.4 | 155.558 | 3.7 | 1094.712 | -2.7 | 7691.46 | 2.6 | 19173.175 | 2.3 | %CV | 6 | 6
批内均值 |  | 51.161 |  | 151.127 |  | 1096.215 |  | 7828.105 |  | 20076.454
批内SD |  | 2.823 |  | 3.198 |  | 21.252 |  | 198.022 |  | 566.505
批内CV （%） |  | 5.5 |  | 2.1 |  | 1.9 |  | 2.5 |  | 2.8
批内准确度偏差 （%） |  | 2.3 |  | 0.8 |  | -2.6 |  | 4.4 |  | 7.1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 50.638 |  | 151.056 |  | 1107.295 |  | 7749.654 |  | 19557.069
批间SD |  | 3.056 |  | 12.77 |  | 38.222 |  | 192.81 |  | 636.051
批间CV （%） |  | 6 |  | 8.5 |  | 3.5 |  | 2.5 |  | 3.3
批间准确度偏差 （%） |  | 1.3 |  | 0.7 |  | -1.6 |  | 3.3 |  | 4.3
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
失败批
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 50 |  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-08 | 6 | 57.277 | 14.6 | 155.002 | 3.3 | 1135.535 | 0.9 | 7490.703 | -0.1 | 18901.714 | 0.8
|  | 58.056 | 16.1 | 151.538 | 1 | 1123.088 | -0.2 | 7301.598 | -2.6 | 18357.033 | -2.1
|  | 56.132 | 12.3 | 153.313 | 2.2 | 1129.642 | 0.4 | 7616.304 | 1.6 | 18309.877 | -2.3
|  | 41.154 | -17.7 | #117.407 | -21.7 | 1282.101 | 14 | 7510.53 | 0.1 | 17267.95 | -7.9
|  | 42.862 | -14.3 | #102.603 | -31.6 | 1263.6 | 12.3 | 7643.02 | 1.9 | 17743.094 | -5.4
|  | 39.997 | -20 | #114.297 | -23.8 | 1240.101 | 10.2 | 7367.573 | -1.8 | 17449.734 | -6.9
批内均值 |  | 49.246 |  | 132.36 |  | 1195.678 |  | 7488.288 |  | 18004.9
批内SD |  | 8.733 |  | 23.473 |  | 73.896 |  | 134.355 |  | 623.078
批内CV （%） |  | 17.7 |  | 17.7 |  | 6.2 |  | 1.8 |  | 3.5
批内准确度偏差 （%） |  | -1.5 |  | -11.8 |  | 6.3 |  | -0.2 |  | -4
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
拒绝批
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 50 |  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-04-27 | 3 | 54.782 | 9.6 | 168.274 | 12.2 | #1419.685 | 26.2 | #9792.241 | 30.6 | #23615.439 | 25.9
|  | 50.253 | 0.5 | #175.552 | 17 | #1407.932 | 25.1 | #9472.905 | 26.3 | #23246.540 | 24
|  | 48.363 | -3.3 | 169.979 | 13.3 | #1387.319 | 23.3 | #9726.198 | 29.7 | #23822.805 | 27.1
|  | #35.553 | -28.9 | 132.333 | -11.8 | 1085.465 | -3.5 | 7522.732 | 0.3 | 18427.244 | -1.7
|  | #35.560 | -28.9 | 141.03 | -6 | 1080.329 | -4 | 7600.269 | 1.3 | #22556.789 | 20.3
|  | #32.340 | -35.3 | 128.274 | -14.5 | 1078.371 | -4.1 | 7554.908 | 0.7 | 19379.435 | 3.4
批内均值 |  | 42.809 |  | 152.574 |  | 1243.184 |  | 8611.542 |  | 21841.375
批内SD |  | 9.428 |  | 21.028 |  | 177.555 |  | 1157.852 |  | 2335.685
批内CV（%） |  | 22 |  | 13.8 |  | 14.3 |  | 13.4 |  | 10.7
批内准确度偏差（%） |  | -14.4 |  | 1.7 |  | 10.5 |  | 14.8 |  | 16.5
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-04-29 | 4 | 54.832 | 9.7 | 152.496 | 1.7 | 1106.634 | -1.6 | 7363.393 | -1.8 | 18352.809 | -2.1
|  | 53.315 | 6.6 | 151.959 | 1.3 | 1067.584 | -5.1 | 7398.978 | -1.3 | 18605.162 | -0.8
|  | 51.807 | 3.6 | 138.901 | -7.4 | 1069.593 | -4.9 | 7105.704 | -5.3 | 18312.638 | -2.3
|  | 46.219 | -7.6 | #118.532 | -21 | #870.483 | -22.6 | #5903.192 | -21.3 | #15793.692 | -15.8
|  | 45.984 | -8 | #121.522 | -19 | #892.774 | -20.6 | #5679.747 | -24.3 | 17135.472 | -8.6
|  | 46.577 | -6.8 | #118.819 | -20.8 | #872.745 | -22.4 | #5978.530 | -20.3 | #14858.043 | -20.8
批内均值 |  | 49.789 |  | 133.705 |  | 979.969 |  | 6571.591 |  | 17176.303
批内SD |  | 3.987 |  | 16.208 |  | 112.107 |  | 798.832 |  | 1549.495
批内CV （%） |  | 8 |  | 12.1 |  | 11.4 |  | 12.2 |  | 9
批内准确度偏差 （%） |  | -0.4 |  | -10.9 |  | -12.9 |  | -12.4 |  | -8.4
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-09 | 7 | 49.326 | -1.3 | #111.539 | -25.6 | 1276.049 | 13.4 | 7765.041 | 3.5 | 17563.171 | -6.3
|  | 48.526 | -2.9 | #122.499 | -18.3 | 1270.348 | 12.9 | 8212.601 | 9.5 | 19013.403 | 1.4
|  | 50.32 | 0.6 | #115.621 | -22.9 | #1304.072 | 15.9 | 7875.423 | 5 | 19109.37 | 1.9
|  | 43.219 | -13.6 | #112.863 | -24.8 | 1167.127 | 3.7 | 7441.474 | -0.8 | 18120.882 | -3.4
|  | 48.084 | -3.8 | #117.994 | -21.3 | 1134.376 | 0.8 | 6770.202 | -9.7 | 19766.902 | 5.4
|  | 48.504 | -3 | #102.173 | -31.9 | 1171.435 | 4.1 | #9077.245 | 21 | 17758.504 | -5.3
批内均值 |  | 47.997 |  | 113.782 |  | 1220.568 |  | 7856.998 |  | 18555.372
批内SD |  | 2.471 |  | 6.896 |  | 71.033 |  | 771.756 |  | 870.948
批内CV （%） |  | 5.1 |  | 6.1 |  | 5.8 |  | 9.8 |  | 4.7
批内准确度偏差 （%） |  | -4 |  | -24.1 |  | 8.5 |  | 4.8 |  | -1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 46.865 |  | 133.353 |  | 1147.907 |  | 7680.044 |  | 19191.017
批间SD |  | 6.472 |  | 22.066 |  | 171.68 |  | 1228.05 |  | 2566.752
批间CV （%） |  | 13.8 |  | 16.5 |  | 15 |  | 16 |  | 13.4
批间准确度偏差 （%） |  | -6.3 |  | -11.1 |  | 2 |  | 2.4 |  | 2.4
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算。
注：拒绝原因见表1。

## 表11_Recovery
表11：待测物提取回收率：以待测物与内标的峰面积比计
检测批次编号：6
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.020325 | 0.022832 | 90.9 | 1.0842 | 1.2781 | 85.7 | 2.8301 | 3.0279 | 93.8
2 | 0.019686 | 0.022001 | 88 | 1.0639 | 1.2387 | 84.1 | 2.7674 | 3.0167 | 91.7
3 | 0.019762 | 0.02236 | 88.4 | 1.062 | 1.2898 | 83.9 | 2.7166 | 2.9421 | 90
4 | 0.019783 | 0.022313 | 88.5 | 1.0351 | 1.271 | 81.8 | 2.8776 | 2.952 | 95.3
5 | 0.019558 | 0.022298 | 87.4 | 1.0648 | 1.2591 | 84.2 | 2.356 | 3.0313 | 78.1
6 | 0.019495 | 0.022388 | 87.2 | 1.0676 | 1.2552 | 84.4 | 2.6416 | 3.1405 | 87.5
平均值 | 0.019768 | 0.022365 | 88.4 | 1.0629 | 1.2653 | 84 | 2.6982 | 3.0184 | 89.4
SD |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 6.2
CV（%） |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 6.9
总体回收率% | 87.3
总体变异%CV | 3.3

## 表12_IS Recov
表12：内标回收率：以内标与提取待测物的峰面积比计
检测批次编号：6
工作液浓度：40000.000 ng/mL
| 提取后内标峰面积比 | 未提取内标峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.7664 | 0.7824 | 97
2 | 0.72071 | 0.8073 | 91.2
3 | 0.74925 | 0.77529 | 94.8
4 | 0.75812 | 0.7868 | 95.9
5 | 0.74389 | 0.79423 | 94.1
6 | 0.73532 | 0.79666 | 93
平均值 | 0.74562 | 0.79045 | 94.3
SD | 0.016312 | 0.011353 | 2.1
CV（%） | 2.2 | 1.4 | 2.2
样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
SS24546BV02 Unextracted Mid 1 | 1719614 | 1345426 | 0.7824
SS24546BV02 Unextracted Mid 2 | 1739733 | 1404480 | 0.8073
SS24546BV02 Unextracted Mid 3 | 1671148 | 1295631 | 0.77529
SS24546BV02 Unextracted Mid 4 | 1806956 | 1421716 | 0.7868
SS24546BV02 Unextracted Mid 5 | 1759651 | 1397574 | 0.79423
SS24546BV02 Unextracted Mid 6 | 1856755 | 1479202 | 0.79666
SS24546BV02 Extracted IS 1 | 2098905 | 1608597 | 0.7664
SS24546BV02 Extracted IS 2 | 2214148 | 1595770 | 0.72071
SS24546BV02 Extracted IS 3 | 2175962 | 1630349 | 0.74925
SS24546BV02 Extracted IS 4 | 2198629 | 1666822 | 0.75812
SS24546BV02 Extracted IS 5 | 2240565 | 1666727 | 0.74389
SS24546BV02 Extracted IS 6 | 2261777 | 1663139 | 0.73532

## 表13_Dilution
表13：稀释可靠性
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数20倍） | 准确度偏差（%）
125000
ng/mL
2025-04-24 | 1 | 135987.749 | 8.8
|  | 133855.271 | 7.1
|  | 137581.332 | 10.1
|  | 133688.749 | 7
|  | 150905.23 | 20.7
|  | 140124.99 | 12.1
平均值 |  | 138690.554
SD |  | 6452.743
CV（%） |  | 4.7
准确度（%） |  | 111
n |  | 6

## 表18_ST
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
[6 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-04-27 18:12
试验条件：在室温黄光下放置16小时的短期稳定性 | [5 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-04-28 10:18
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 放置时间： | 16.1
|  | 150 |  | 18750
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-01 | 5 | 151.371 | 0.9 | 17905.292 | -4.5
|  | 147.192 | -1.9 | 18027.612 | -3.9
|  | 149.134 | -0.6 | 23094.235 | 23.2
|  | 143.451 | -4.4 | 19762.833 | 5.4
|  | 145.229 | -3.2 | 17962.252 | -4.2
|  | 147.012 | -2 | 17691.293 | -5.6
平均值 |  | 147.232 |  | 19073.92
SD |  | 2.797 |  | 2109.287
CV（%） |  | 1.9 |  | 11.1
准确度（%） |  | 98.2 |  | 101.7
n |  | 6 |  | 6

## 表19_FT
表19：冻融稳定性
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温黄光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 150 |  | 18750
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-01 | 5 | 5次 | 143.424 | -4.4 | 17262.183 | -7.9
|  |  | 143.725 | -4.2 | 20608.642 | 9.9
|  |  | 144.824 | -3.5 | 19834.932 | 5.8
|  |  | 165.351 | 10.2 | 17079.31 | -8.9
|  |  | 141.203 | -5.9 | 17364.709 | -7.4
|  |  | 142.931 | -4.7 | 18116.661 | -3.4
平均值 |  |  | 146.91 |  | 18377.74
SD |  |  | 9.112 |  | 1491.651
CV（%） |  |  | 6.2 |  | 8.1
准确度（%） |  |  | 97.9 |  | 98
n |  |  | 6 |  | 6

## 表20_PSS
表20：处理后样品的稳定性
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存104小时的稳定性 | [5 empty] | 样品处理完成时间： | 2025-05-15 15:37
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） | 该样品第一针进样时间： | 2025-05-19 23:42
|  | 150 |  | 18750 |  | 放置时间： | 104.0861
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-19 | 9 | 141.423 | -5.7 | 19865.44 | 5.9
|  | 148.2 | -1.2 | 19642.913 | 4.8
|  | 155.061 | 3.4 | 20603.955 | 9.9
|  | 147.589 | -1.6 | 20509.266 | 9.4
|  | 147.589 | -1.6 | 20056.532 | 7
|  | 150.084 | 0.1 | 20055.35 | 7
平均值 |  | 148.324 |  | 20122.243
SD |  | 4.409 |  | 370.495
CV（%） |  | 3 |  | 1.8
准确度（%） |  | 98.9 |  | 107.3
n |  | 6 |  | 6

## 表22_Blood
表22：全血稳定性
试验条件：全血样品在白光室温下放置0.5小时后，转移至黄光室温条件下放置1小时的稳定性。
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 150 | ng/mL | 18750 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-04-25 | 2 | 1 | 0.040642 | 0.0408 | 5.0334 | 4.9614
|  | 2 | 0.042448 | 0.042092 | 4.958 | 5.0346
|  | 3 | 0.039167 | 0.041215 | 4.9735 | 4.8353
|  | 4 | 0.040121 | 0.040471 | 4.8652 | 5.0059
|  | 5 | 0.041961 | 0.041027 | 4.9841 | 5.0148
|  | 6 | 0.040586 | 0.041141 | 5.0223 | 5.1056
平均值 |  |  | 0.040821 | 0.041124 | 4.9728 | 4.9929
SD |  |  | 0.001205 | 0.000545 | 0.060093 | 0.090443
CV（%） |  |  | 3 | 1.3 | 1.2 | 1.8
差异（%） |  |  | -0.7 |  | -0.4

## 表23_溶血效应
表23：溶血效应
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 150 |  | 18750
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 8 | 155.709 | 3.8 | 19796.872 | 5.6
|  | 152.053 | 1.4 | 20671.182 | 10.2
|  | 152.167 | 1.4 | 20043.647 | 6.9
平均值 |  | 153.31 |  | 20170.567
SD |  | 2.079 |  | 450.762
CV（%） |  | 1.4 |  | 2.2
准确度（%） |  | 102.2 |  | 107.6
n |  | 3 |  | 3