## 1.1
1.1 检测方法概述
待测物 | RESS24546-B
内标 | ISSS24546
分析方法 | SS24546-BA-003: LC-MS/MS方法测定食蟹猴EDTA-K2血浆样品中HS-20118 (RESS24546-B)的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-30AD
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | AB SCIEX/TRIPLE QUADTM6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.6.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Shim-pack Scepter C4-300 1.9μm 2.1×50mm
序列号：112IB30266；125GB40089
流动相及流速 | 流动相A：含0.05%FA, 1mM乙酸铵的水溶液
流动相B：含0.01%甲酸的乙腈溶液
流速：0.5 mL/min
柱温 | 40.0°C
样品的生物基质 | 食蟹猴血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 20μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司；安凯毅博（湛江）生物技术有限公司
样品预处理方法 | 蛋白沉淀法
进样量 | 2μL
定量指标 | RESS24546-B：RESS24546-B峰面积与内标ISSS24546峰面积比；
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | RESS24546-B：50.000~25000.000 ng/mL
最低定量限（LLOQ） | RESS24546-B：50.000 ng/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | RESS24546-B：50.000 ng/mL
质控浓度（QC） | RESS24546-B：150.000 ng/mL，1125.000 ng/mL，7500.000 ng/mL，18750.000 ng/mL；
系统适用性 | RESS24546-B：待测物保留时间CV≤ 0.6%；内标保留时间CV≤ 0.6%；面积比CV≤ 5.1%
待测物残留 | 待测物残留≤ 11.3%
内标残留 | 内标残留≤ 0.0%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对RESS24546-B、和内标ISSS24546 的干扰符合接受标准
特异性 | 待测物与内标间干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | -4.8~7.1 | 10
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | -2.2~ 3.7 | 8
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | -1.6~4.3 | 8.5
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | 1.3 | 6
待测物回收率 | RESS24546-B浓度为 150.000 ng/mL时，平均回收率为88.4%，CV为1.5%； RESS24546-B浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为84.0%，CV为1.5%； RESS24546-B浓度为 18750.000 ng/mL时，平均回收率为89.4%，CV为6.9%； 总体CV为3.3%。
内标回收率 | 以RESS24546-B计，ISSS24546平均回收率为94.3%，CV为2.2%
稀释倍数 | 125000.000 ng/mL稀释20倍；
储备液短期稳定性 | RESS24546-B：室温黄光条件下放置可稳定至少16小时； ISSS24546：室温黄光条件下放置可稳定至少16小时
工作液短期稳定性 | RESS24546-B：室温黄光条件下放置可稳定至少16小时； ISSS24546：室温黄光条件下放置可稳定至少16小时
储备液长期稳定性 | RESS24546-B：-70~-90°C下放置可稳定至少208天； ISSS24546：-70~-90°C下放置可稳定至少208天
工作液长期稳定性 | RESS24546-B：-70~-90°C下放置可稳定至少208天； ISSS24546：-70~-90°C下放置可稳定至少208天
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | 室温黄光下至少稳定16小时
冻融稳定性 | 至少5次-70~-90°C/室温黄光解冻稳定
处理后样品的稳定性 | 在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少104小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | 在-70°C~-90°C下稳定至少215天
全血稳定性 | 全血样品全血样品在室温白光下放置0.5小时后，转移至室温黄光放置至少稳定1小时
溶血效应 | 2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少130针

## 2.1标准品
2.1 标准品
化合物名称 | HS-20118对照品
化合物代码 | RESS24546-B
标准品登记号 | KN-RS-25-0136
批号 | RS20240903
含量 | 93.4%*（有效含量）
保存条件 | 密封，冷冻（-20℃±5℃）
有效期至 | 2025/09/22*
来源 | 江苏豪森药业集团有限公司
*于2025年11月18日根据CoA更新含量为92.9%（有效含量），有效期至为2026/09/10

## 2.2内标
2.2 内标
化合物名称 | HS-20118内标物
化合物代码 | ISSS24546
标准品登记号 | KN-RS-25-0137
批号 | 20240316
含量 | 97.6%*
保存条件 | 密封，冷冻（-15℃~ -25℃）
有效期至 | 2026-03-10
来源 | 江苏豪森药业集团有限公司
*主成分含量=含量*（1-水分-三氟乙酸-乙酸）=97.6%*（1-4.0% -0.47%）=93.2%

## 2.5试剂
2.5 试剂
试剂 | 供应商 | 级别
乙腈 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
异丙醇 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
甲酸 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
二甲基亚砜 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 液相色谱纯
乙酸铵 | 国药集团化学试剂有限公司 | 分析纯

## 2.6 空白基质
2.6 空白基质
基质 | 供应商 | 益诺思登记号 | 接收日期
食蟹猴EDTA-K2血浆 | 安凯毅博（湛江）生物技术有限公司 | KN-BM-25-196 | 2025-04-18
SD大鼠EDTA-K2血浆（仅用于稀释液的配制） | 斯贝福（北京）生物技术有限公司 | KN-BM-25-197 | 2025-04-18
SD大鼠EDTA-K2血浆（仅用于稀释液的配制） | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-205 | 2025-04-25
食蟹猴EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-201 | 2025-04-21
食蟹猴EDTA-K2全血 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | KN-BM-25-211 | 2025-04-28

## 2.9标准曲线质控样品配制
2.9 标准曲线/质控样品的配制
类型 | 配制日期 | 储存条件
标准曲线样品 | 2025-04-24 | 现配现用
2025-04-25
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-05-06
2025-05-09
2025-05-15
2025-05-19
2025-11-19
2025-11-25
质量控制样品 | 2025-04-24 | 现配现用
2025-04-25
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-05-06
2025-05-09
2025-05-15
2025-05-19
2025-11-19
2025-11-25

## 表1_schedule
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受 | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，稳定性T0，稀释可靠性，特异性，残留评价 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 是 | EQ2018B32
2 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 不适用1 | EQ2018B32
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，基质效应，回收率，溶血效应，选择性，分析批最大进样针数（160针），残留评价 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 否2 | EQ2018B32
4 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，基质效应，回收率，溶血效应，选择性，处理后样品的稳定性3，分析批最大进样针数（163针），残留评价 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 否2 | EQ2018B32
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第四批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，样品冻融稳定性，残留评价 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 是 | EQ2018B32
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，第五批批内准确度和精密度5，回收率，处理后样品稳定性6，分析批最大进样针数（130针），残留评价 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 是 | EQ2018B32
7 | 系统适用性，标准曲线及范围，第六批批内准确度和精密度，基质效应，溶血效应，选择性，残留评价 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 否4 | EQ2018B32
8 | 系统适用性，标准曲线及范围，第七批批内准确度和精密度，基质效应，溶血效应，选择性，残留评价 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 是 | EQ2018B32
9 | 系统适用性，标准曲线及范围，处理后样品稳定性7，残留评价 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 是 | EQ2018B32
10 | 系统适用性，溶液稳定性 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 不适用1 | EQ2018B32
11 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 否8 | EQ2018B32
12 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 是 | EQ2018B32
备注：
注1：该分析批无标曲质控样品。
注2：该分析批标曲样品不符合接受标准。
注3：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年4月24日第1个分析批中制备。
注4：该分析批的两个STD2样品不符合接受标准。
注5：该分析批的批内准确度与精密度样品考察失败，将重新考察。
注6：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年4月29日第5个分析批中制备。由于分析批6标曲质控样品制备完成后放置过久，故处理后样品稳定性实验于2025年5月19日第9个分析批中重新考察。
注7：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年5月15日第8个分析批中制备。
注8：该分析批的两个STD2和STD3样品均不符合接受标准。

## 表2_SST
表2 ：系统适用性
RESS24546-B
检测批次编号 | CV（%）
| 待测物保留时间 | 内标保留时间 | 峰面积比
1 | 0.6 | 0 | 1.3
2 | 0 | 0 | 3.5
5 | 0 | 0.6 | 5.1
6 | 0.6 | 0.6 | 1.4
8 | 0.6 | 0 | 0.5
9 | 0 | 0.6 | 2.1
10 | 0.6 | 0.5 | 1.7
12 | 0 | 0 | 4.7

## 表3_CO
表3 ：批量样品检测过程的残留
RESS24546-B
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 319 | 76 | 15274 | 1896697 | 15191 | 1957944 | 2.1 | 0
| 331 | 95 | 15107 | 2019191 |  |  | 2.2 | 0
5 | 171 | 88 | 11902 | 1236691 | 12296 | 1289066 | 1.4 | 0
| 151 | 88 | 12690 | 1341441 |  |  | 1.2 | 0
6 | 863 | 28 | 10960 | 904870 | 12024 | 1226291 | 7.2 | 0
| 367 | 38 | 13087 | 1547711 |  |  | 3.1 | 0
8 | 667 | 77 | 11595 | 1505026 | 11491 | 1442947 | 5.8 | 0
| 509 | 110 | 11386 | 1380867 |  |  | 4.4 | 0
9 | 1541 | 56 | 13300 | 1913323 | 13654 | 1888177 | 11.3 | 0
| 1223 | 97 | 14008 | 1863031 |  |  | 9 | 0
12 | 48 | 29 | 3008 | 299766 | 2710 | 310178 | 1.8 | 0
| 190 | 32 | 2412 | 320590 |  |  | 7 | 0

## 表7_Regression
表7：标准曲线参数汇总
接受批：
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-04-24 | 1 | 0.0001541 | -8.532e-05 | 0.9955 | 50 | 25000
2025-05-01 | 5 | 0.0001828 | 0.0002706 | 0.996 | 50 | 25000
2025-05-08 | 6 | 0.000254 | -0.002171 | 0.9931 | 50 | 25000
2025-05-15 | 8 | 0.0001654 | -0.0003585 | 0.9985 | 50 | 25000
2025-05-19 | 9 | 0.0001539 | -0.0005967 | 0.998 | 50 | 25000
2025-11-26 | 12 | 0.0002051 | -0.001357 | 0.9951 | 50 | 25000
平均值 |  | 0.0001859 | -0.0007163 | 0.996
SD |  | 3.866e-05 | 0.000899 | 0.002
CV（%） |  | 20.8 | -125.5 | 0.2
n |  | 6 | 6 | 6
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
拒绝批：
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-04-27 | 3 | 0.0001466 | 0.002222 | 0.9889 | 50 | 25000
2025-04-29 | 4 | 0.0002294 | -0.001087 | 0.9932 | 50 | 25000
2025-05-09 | 7 | 0.0002335 | -0.003067 | 0.992 | 50 | 25000
2025-11-19 | 11 | 0.000225 | -0.004244 | 0.995 | 50 | 25000
平均值 |  | 0.0002086 | -0.001544 | 0.9923
SD |  | 4.15e-05 | 0.002828 | 0.0026
CV（%） |  | 19.9 | -183.2 | 0.3
n |  | 4 | 4 | 4
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
注：拒绝原因见表1

## 表8_curve
表8：标准曲线的回算浓度
接受批：
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 50 |  | 100 |  | 500 |  | 2500 |  | 5000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 25000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-04-24 | 1 | 52.814 | 5.6 | 104.543 | 4.5 | 539.955 | 8 | 2571.851 | 2.9 | 5126.385 | 2.5 | 11111.918 | 11.1 | 20022.548 | 0.1 | 24497.519 | -2
|  | 49.109 | -1.8 | 86.911 | -13.1 | 480.024 | -4 | 2440.404 | -2.4 | 4796.818 | -4.1 | 9845.112 | -1.5 | 20336.079 | 1.7 | 23099.221 | -7.6
2025-05-01 | 5 | 51.159 | 2.3 | 104.557 | 4.6 | 513.982 | 2.8 | 2418.468 | -3.3 | 5010.475 | 0.2 | 10823.996 | 8.2 | 20362 | 1.8 | 25505.447 | 2
|  | 50.262 | 0.5 | 90.813 | -9.2 | 453.966 | -9.2 | 2702.061 | 8.1 | *5999.733 |  | 9571.376 | -4.3 | 19076.706 | -4.6 | *31839.129
2025-05-08 | 6 | 56.222 | 12.4 | 106.905 | 6.9 | 488.697 | -2.3 | 2545.956 | 1.8 | 4965.657 | -0.7 | 9907.479 | -0.9 | 19806.785 | -1 | 24611.579 | -1.6
|  | 41.831 | -16.3 | *78.359 |  | 520.69 | 4.1 | 2808.7 | 12.3 | 5151.62 | 3 | 9868.246 | -1.3 | 18487.33 | -7.6 | 22726.305 | -9.1
2025-05-15 | 8 | 48.732 | -2.5 | 100.61 | 0.6 | 473.753 | -5.2 | 2390.297 | -4.4 | 4912.876 | -1.7 | 10116.896 | 1.2 | 21063.136 | 5.3 | 25326.406 | 1.3
|  | 52.008 | 4 | 98.645 | -1.4 | 476.141 | -4.8 | 2443.16 | -2.3 | 5004.277 | 0.1 | 10051.019 | 0.5 | 20930.911 | 4.7 | 26162.644 | 4.7
2025-05-19 | 9 | 49.041 | -1.9 | 97.298 | -2.7 | 486.162 | -2.8 | 2466.716 | -1.3 | 5006.304 | 0.1 | 10540.598 | 5.4 | 20601.583 | 3 | 24918.814 | -0.3
|  | 52.732 | 5.5 | 97.818 | -2.2 | 461.536 | -7.7 | 2400.955 | -4 | 4858.284 | -2.8 | 10549.168 | 5.5 | 20262.9 | 1.3 | 26225.926 | 4.9
2025-11-26 | 12 | 55.544 | 11.1 | 102.078 | 2.1 | 499.204 | -0.2 | 2599.411 | 4 | 5193.645 | 3.9 | 10467.474 | 4.7 | 20133.804 | 0.7 | 27083.373 | 8.3
|  | 43.304 | -13.4 | 103.663 | 3.7 | 474.657 | -5.1 | 2324.276 | -7 | 4779.107 | -4.4 | 9994.941 | -0.1 | 19410.186 | -2.9 | 23677.888 | -5.3
平均值 |  | 50.23 |  | 99.44 |  | 489.064 |  | 2509.355 |  | 4982.313 |  | 10237.352 |  | 20041.164 |  | 24894.102
SD |  | 4.312 |  | 6.11 |  | 25.231 |  | 141.258 |  | 138.606 |  | 457.422 |  | 750.503 |  | 1355.519
CV（%） |  | 8.6 |  | 6.1 |  | 5.2 |  | 5.6 |  | 2.8 |  | 4.5 |  | 3.7 |  | 5.4
准确度偏差（%） |  | 0.5 |  | -0.6 |  | -2.2 |  | 0.4 |  | -0.4 |  | 2.4 |  | 0.2 |  | -0.4
n |  | 12 |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 11
*表示不符合接受标准，不参与统计计算
拒绝批：
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 50 |  | 100 |  | 500 |  | 2500 |  | 5000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 25000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-04-27 | 3 | 59.346 | 18.7 | *123.609 |  | *701.845 |  | *3445.192 |  | *7225.326 |  | *14727.252 |  | *27496.282 |  | *33489.869
|  | 43.152 | -13.7 | 90.512 | -9.5 | 483.729 | -3.3 | 2532.38 | 1.3 | 5150.052 | 3 | 10342.422 | 3.4 | 20328.235 | 1.6 | 24596.259 | -1.6
2025-04-29 | 4 | 56.114 | 12.2 | 101.445 | 1.4 | 511.47 | 2.3 | 2527.322 | 1.1 | 5014.61 | 0.3 | 10465.556 | 4.7 | 20319.184 | 1.6 | 25115.681 | 0.5
|  | 43.395 | -13.2 | *76.099 |  | *381.180 |  | *2061.065 |  | *3737.135 |  | *7763.256 |  | *16009.313 |  | 22286.205 | -10.9
2025-05-09 | 7 | 48.778 | -2.4 | *78.343 |  | 549.498 | 9.9 | 2759.024 | 10.4 | 5531.209 | 10.6 | 9452.691 | -5.5 | 18767.399 | -6.2 | 22913.376 | -8.3
|  | 51.04 | 2.1 | *80.990 |  | 449.325 | -10.1 | 2737.683 | 9.5 | 4643.81 | -7.1 | 10628.425 | 6.3 | 20738.785 | 3.7 | 21808.904 | -12.8
2025-11-19 | 11 | 48.332 | -3.3 | *72.268 |  | *332.974 |  | 2551.972 | 2.1 | 5458.018 | 9.2 | 10404.339 | 4 | 17004.442 | -15 | 23129.619 | -7.5
|  | 51.604 | 3.2 | *81.771 |  | *386.758 |  | 2574.059 | 3 | 4669.06 | -6.6 | 10376.691 | 3.8 | 20644.661 | 3.2 | 25992.953 | 4
平均值 |  | 50.22 |  | 95.979 |  | 498.506 |  | 2613.74 |  | 5077.793 |  | 10278.354 |  | 19633.784 |  | 23691.857
SD |  | 5.642 |  |  |  | 42.448 |  | 105.78 |  | 378.094 |  | 416.884 |  | 1473.703 |  | 1559.047
CV（%） |  | 11.2 |  |  |  | 8.5 |  | 4 |  | 7.4 |  | 4.1 |  | 7.5 |  | 6.6
准确度偏差（%） |  | 0.4 |  | -4 |  | -0.3 |  | 4.5 |  | 1.6 |  | 2.8 |  | -1.8 |  | -5.2
n |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 7
*表示不符合接受标准，不参与统计计算
注：拒绝原因见表1

## 表10 QC (除准确度精密度分析批）
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
接受批：
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-19 | 9 | 145.464 | -3 | 1070.809 | -4.8 | 7318.68 | -2.4 | 18874.218 | 0.7
|  | 145.49 | -3 | 1041.147 | -7.5 | 7359.068 | -1.9 | 18993.298 | 1.3
|  | 147.401 | -1.7 | 1040.335 | -7.5 | 7747.711 | 3.3 | 19283.782 | 2.8
|  | 151.358 | 0.9 | 1032.103 | -8.3 | 7310.213 | -2.5 | 19989.322 | 6.6
|  | 140.104 | -6.6 | 992.104 | -11.8 | 7242.451 | -3.4 | 20178.757 | 7.6
|  | 145.237 | -3.2 | 1038.204 | -7.7 | 7494.678 | -0.1 | 18730.168 | -0.1
2025-11-26 | 12 | 145.833 | -2.8 | 1097.638 | -2.4 | 7597.422 | 1.3 | 18913.872 | 0.9
|  | 154.245 | 2.8 | 1099.052 | -2.3 | 7272.787 | -3 | 19429.881 | 3.6
|  | 146.852 | -2.1 | 1093 | -2.8 | 7502.787 | 0 | 19418.92 | 3.6
|  | 147.223 | -1.9 | 1071.077 | -4.8 | 7705.934 | 2.7 | 18100.3 | -3.5
平均值 |  | 146.921 |  | 1057.547 |  | 7455.173 |  | 19191.252
SD |  | 3.776 |  | 34.666 |  | 182.549 |  | 609.994
CV（%） |  | 2.6 |  | 3.3 |  | 2.4 |  | 3.2
准确度偏差（%） |  | -2.1 |  | -6 |  | -0.6 |  | 2.4
n |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
拒绝批：
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 150 |  | 1125 |  | 7500 |  | 18750
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-11-19 | 11 | #111.842 | -25.4 | 1058.817 | -5.9 | #8827.842 | 17.7 | 17955.992 | -4.2
|  | #106.445 | -29 | #809.495 | -28 | 8284.086 | 10.5 | 19245.651 | 2.6
|  | #113.526 | -24.3 | #942.155 | -16.3 | 8412.114 | 12.2 | 18058.346 | -3.7
|  | #108.859 | -27.4 | 969.127 | -13.9 | 8356.916 | 11.4 | 16912.378 | -9.8
平均值 |  | 110.168 |  | 944.899 |  | 8470.24 |  | 18043.092
SD |  | 3.144 |  | 103.128 |  | 244.099 |  | 954.373
CV（%） |  | 2.9 |  | 10.9 |  | 2.9 |  | 5.3
准确度偏差（%） |  | -26.6 |  | -16 |  | 12.9 |  | -3.8
n |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
注：拒绝原因见表1

## 表14_stock ST
表14：储备液短期稳定性
RESS24546-B |  |  |  |  | 储备液开始放置时间： | 2025-11-17 17:54
检测批次编号：10 |  |  |  |  | 储备液放置结束时间： | 2025-11-18 10:03
| 待测物 |  | 内标 |  | 放置时间： | 16.15
| 储存条件：室温黄光16小时 |  | 储存条件：室温黄光16小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | mg/mL | 2 | mg/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 5.5457 | 5.1846 | 0.20304 | 0.21084
2 | 5.377 | 5.1625 | 0.19987 | 0.20926
3 | 5.4705 | 5.1413 | 0.20107 | 0.21047
4 | 5.4596 | 5.1041 | 0.19896 | 0.21646
5 | 5.4271 | 5.3884 | 0.21112 | 0.23916
6 | 5.4549 | 5.2951 | 0.203 | 0.21328
平均值 | 5.4558 | 5.2127 | 0.20284 | 0.21658
SD | 0.055399 | 0.10758 | 0.004373 | 0.011355
CV（%) | 1 | 2.1 | 2.2 | 5.2
差异 (%) | -4.5 |  | 6.8
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24546BV02 ISS Fresh 1 | 5273012 | 1070625 | 0.20304
| SS24546BV02 ISS Fresh 2 | 5312706 | 1061833 | 0.19987
| SS24546BV02 ISS Fresh 3 | 5413378 | 1088489 | 0.20107
| SS24546BV02 ISS Fresh 4 | 5601800 | 1114513 | 0.19896
| SS24546BV02 ISS Fresh 5 | 5723126 | 1208254 | 0.21112
| SS24546BV02 ISS Fresh 6 | 5818856 | 1181199 | 0.203
| SS24546BV02 ISS ST 1 | 7107522 | 1498580 | 0.21084
| SS24546BV02 ISS ST 2 | 7206498 | 1508063 | 0.20926
| SS24546BV02 ISS ST 3 | 7211373 | 1517748 | 0.21047
| SS24546BV02 ISS ST 4 | 7392777 | 1600232 | 0.21646
| SS24546BV02 ISS ST 5 | 7615930 | 1821455 | 0.23916
| SS24546BV02 ISS ST 6 | 7600599 | 1621069 | 0.21328

## 表15_spike ST
表15：工作液短期稳定性（ULOQ,LLOQ和内标工作液稳定性）
RESS24546-B | [6 empty] | 工作液开始放置时间： | 2025-11-17 17:45
检测批次编号：10 | [6 empty] | 工作液放置结束时间： | 2025-11-18 10:03
| LLOQ |  | ULOQ |  | 内标 |  | 放置时间： | 16.3
| 储存条件：室温黄光16小时 |  | 储存条件：室温黄光16小时 |  | 储存条件：室温黄光16小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 1 | μg/mL | 500 | μg/mL | 40000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.20487 | 0.19828 | 4.9897 | 5.1383 | 0.18662 | 0.18787
2 | 0.20702 | 0.20641 | 4.9605 | 5.2978 | 0.19284 | 0.18411
3 | 0.20398 | 0.20706 | 5.0254 | 5.4133 | 0.18616 | 0.2008
4 | 0.20904 | 0.20866 | 4.9942 | 5.4046 | 0.1936 | 0.19053
5 | 0.20712 | 0.20753 | 5.0444 | 5.2592 | 0.19078 | 0.19521
6 | 0.20147 | 0.20868 | 5.0111 | 5.3121 | 0.18412 | 0.19375
平均值 | 0.20558 | 0.2061 | 5.0042 | 5.3042 | 0.18902 | 0.19204
SD | 0.002695 | 0.003935 | 0.02945 | 0.10165 | 0.003917 | 0.00587
CV（%) | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 3.1
差异 (%) | 0.3 |  | 6 |  | 1.6
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24546BV02 WS IS Fresh 1 | 4201510 | 784073 | 0.18662
| SS24546BV02 WS IS Fresh 2 | 4188366 | 807699 | 0.19284
| SS24546BV02 WS IS Fresh 3 | 4197542 | 781413 | 0.18616
| SS24546BV02 WS IS Fresh 4 | 4158914 | 805184 | 0.1936
| SS24546BV02 WS IS Fresh 5 | 4236929 | 808304 | 0.19078
| SS24546BV02 WS IS Fresh 6 | 4339799 | 799029 | 0.18412
| SS24546BV02 WS IS ST 1 | 4552576 | 855272 | 0.18787
| SS24546BV02 WS IS ST 2 | 4521468 | 832441 | 0.18411
| SS24546BV02 WS IS ST 3 | 4611672 | 926020 | 0.2008
| SS24546BV02 WS IS ST 4 | 4684844 | 892609 | 0.19053
| SS24546BV02 WS IS ST 5 | 4811348 | 939202 | 0.19521
| SS24546BV02 WS IS ST 6 | 4937379 | 956604 | 0.19375

## 表16_stock LT
表16 ：储备液长期稳定性
RESS24546-B |  |  |  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-04-24
检测批次编号：10 |  |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-18
| 待测物 |  | 内标 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 208
| 储存条件：-70~-90°C下208天 |  | 储存条件：-70~-90°C下208天
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | mg/mL | 2 | mg/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 5.5457 | 5.2664 | 0.20304 | 0.21186
2 | 5.377 | 5.3297 | 0.19987 | 0.21944
3 | 5.4705 | 5.4801 | 0.20107 | 0.20936
4 | 5.4596 | 5.4505 | 0.19896 | 0.21402
5 | 5.4271 | 5.3763 | 0.21112 | 0.22146
6 | 5.4549 | 5.3157 | 0.203 | 0.20875
平均值 | 5.4558 | 5.3698 | 0.20284 | 0.21415
SD | 0.055399 | 0.082415 | 0.004373 | 0.005269
CV（%) | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.5
差异 (%) | -1.6 |  | 5.6
| 2μL | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24546BV02 ISS Fresh 1 | 5273012 | 1070625 | 0.20304
| SS24546BV02 ISS Fresh 2 | 5312706 | 1061833 | 0.19987
| SS24546BV02 ISS Fresh 3 | 5413378 | 1088489 | 0.20107
| SS24546BV02 ISS Fresh 4 | 5601800 | 1114513 | 0.19896
| SS24546BV02 ISS Fresh 5 | 5723126 | 1208254 | 0.21112
| SS24546BV02 ISS Fresh 6 | 5818856 | 1181199 | 0.203
| SS24546BV02 ISS LT 1 | 6120804 | 1296739 | 0.21186
| SS24546BV02 ISS LT 2 | 6105019 | 1339687 | 0.21944
| SS24546BV02 ISS LT 3 | 6346252 | 1328677 | 0.20936
| SS24546BV02 ISS LT 4 | 6530922 | 1397767 | 0.21402
| SS24546BV02 ISS LT 5 | 6724620 | 1489267 | 0.22146
| SS24546BV02 ISS LT 6 | 6872570 | 1434648 | 0.20875

## 表17_spike LT
表17 ：工作液长期稳定性（ULOQ, LLOQ和内标工作液稳定性）
RESS24546-B | [6 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-04-24
检测批次编号：10 | [6 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-18
| LLOQ |  | ULOQ |  | 内标 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 208
| 储存条件：-70~-90°C下208天 |  | 储存条件：-70~-90°C下208天 |  | 储存条件：-70~-90°C下208天
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 1 | μg/mL | 500 | μg/mL | 40000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.20487 | 0.20761 | 4.9897 | 4.7581 | 0.18662 | 0.19818
2 | 0.20702 | 0.20793 | 4.9605 | 4.8123 | 0.19284 | 0.20097
3 | 0.20398 | 0.21054 | 5.0254 | 5.1822 | 0.18616 | 0.19038
4 | 0.20904 | 0.20213 | 4.9942 | 5.0983 | 0.1936 | 0.19814
5 | 0.20712 | 0.21081 | 5.0444 | 5.0716 | 0.19078 | 0.19753
6 | 0.20147 | 0.20037 | 5.0111 | 5.1728 | 0.18412 | 0.19505
平均值 | 0.20558 | 0.20656 | 5.0042 | 5.0159 | 0.18902 | 0.19671
SD | 0.002695 | 0.004356 | 0.02945 | 0.18444 | 0.003917 | 0.00363
CV（%) | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 3.7 | 2.1 | 1.8
差异 (%) | 0.5 |  | 0.2 |  | 4.1
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS24546BV02 WS IS Fresh 1 | 4201510 | 784073 | 0.18662
| SS24546BV02 WS IS Fresh 2 | 4188366 | 807699 | 0.19284
| SS24546BV02 WS IS Fresh 3 | 4197542 | 781413 | 0.18616
| SS24546BV02 WS IS Fresh 4 | 4158914 | 805184 | 0.1936
| SS24546BV02 WS IS Fresh 5 | 4236929 | 808304 | 0.19078
| SS24546BV02 WS IS Fresh 6 | 4339799 | 799029 | 0.18412
| SS24546BV02 WS IS LT 1 | 4241919 | 840654 | 0.19818
| SS24546BV02 WS IS LT 2 | 4132044 | 830439 | 0.20097
| SS24546BV02 WS IS LT 3 | 4283122 | 815423 | 0.19038
| SS24546BV02 WS IS LT 4 | 4245913 | 841302 | 0.19814
| SS24546BV02 WS IS LT 5 | 4357362 | 860712 | 0.19753
| SS24546BV02 WS IS LT 6 | 4245140 | 828006 | 0.19505

## 表21_LTS
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
RESS24546-B
试验条件：-70~-90°C条件下215天 | [5 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-04-24
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-25
|  | 150 |  | 18750 |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 215
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-11-26 | 12 | 147.038 | -2 | 19236.536 | 2.6
|  | 136.28 | -9.1 | 18736.691 | -0.1
|  | 150.129 | 0.1 | 18701.094 | -0.3
|  | 168.167 | 12.1 | 19001.796 | 1.3
|  | 150.212 | 0.1 | 18254.035 | -2.6
|  | 138.782 | -7.5 | 19252.623 | 2.7
平均值 |  | 148.435 |  | 18863.796
SD |  | 11.298 |  | 380.421
CV（%） |  | 7.6 |  | 2
准确度（%） |  | 99 |  | 100.6
n |  | 6 |  | 6

## 分析天平
分析天平编号： | EQ202003 | EQ2018B23 | EQ201590