验证方案

| 验证试验名称： | LC-MS/MS方法测定食蟹猴EDTA-K2血浆样品中 HS-20118的生物分析方法学验证 |
| --- | --- |
| 验证试验编号： | SS24546BV02 |
| 验证负责人： | 庄蒙 |
| 委托方： | 上海翰森生物医药科技有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区金科路 3728 号11 幢） |
| 委托方负责人： | 郭春蕾 |
| 试验机构： | 上海益诺思生物技术股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号 中国（上海）自由贸易试验区盛荣路777号 |

签字页

庄蒙，B.S.	日期

验证负责人

郭春蕾                                          日期

委托方负责人

杨华	日期

机构负责人

缩略语表

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| AQL | Above the Quantitation Limit | 高于定量上限 |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |
| COA | Certificate of Analysis | 检验分析合格证书 |
| DQC | Dilution Quality Control | 稀释质控样品 |
| FDA | Food and Drug Administration | 美国食品药品监督管理局 |
| GMQC | Geometric Mean Quality Control | 几何均值质控样品 |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatography | 高效液相色谱 |
| HQC | Quality Control High | 高浓度质控样品 |
| ID | Identification | 编号 |
| IS | Internal Standard | 内标 |
| LC-MS/MS | Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry | 液相色谱-串联质谱 |
| LLOQ | Lower Limit of Quantitation | 标准曲线最低定量浓度 |
| LQC | Quality Control Low | 低浓度质控样品 |
| MQC | Quality Control Mid | 中浓度质控样品 |
| MRM | Multiple Reaction Monitoring | 多反应监测 |
| MS | Mass Spectrometry | 质谱 |
| NA | Not Applicable | 不适用 |
| NMPA | National Medical Products Administration | 国家药品监督管理局 |
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development | 经济合作与发展组织 |
| QA | Quality Assurance | 质量保证 |
| QC | Quality Control | 质量控制 |
| SD | Standard Deviation | 标准偏差 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作规程 |
| SST | System Suitability Test | 系统适应性测试 |
| ULOQ | Upper Limit of Quantitation | 标准曲线最高定量浓度 |

目 录

1.	引言	6

1.1.	验证试验名称	6

1.2.	验证试验编号	6

1.3.	验证目的	6

1.4.	试验机构	6

1.5.	委托方	6

1.6.	委托方负责人	6

1.7.	验证负责人	7

1.8.	主要操作人员	7

1.9.	拟定验证日程	7

1.10.	遵从性	7

1.11.	指导原则	8

2.	材料和方法	8

2.1.	标准品	8

2.2.	内标	8

3.1.	安全防护	9

3.2.	剩余标准品及内标的返还	9

3.3.	材料和方法	9

2.5.1.	分析系统	9

2.5.2.	储备液的配制	9

2.5.3.	工作液的配制	9

2.5.4.	标曲/质控样品的配制	10

2.5.5.	样品处理步骤	10

3.	方法学验证内容和接受标准	11

3.1.	系统适用性	11

3.2.	残留	11

3.3.	选择性	11

3.4.	特异性	12

3.4.1.	待测物与内标间的干扰	12

3.5.	基质效应	12

3.6.	标准曲线及范围	13

3.7.	批内/批间准确度及精密度	13

3.8.	质控样品	14

3.9.	回收率	14

3.9.1.	待测物的提取回收率	14

3.9.2.	内标的提取回收率	15

3.10.	稀释可靠性	15

3.11.	稳定性	15

3.11.1.	标准品储备液/工作液稳定性	15

3.11.2.	内标储备液/工作液稳定性	16

3.11.3.	质控样品稳定性	17

3.11.4.	全血稳定性	17

3.11.5.	稳定性考察不符合接受标准时的处理办法	18

3.12.	溶血效应	18

3.13.	分析批最大进样数	18

4.	数据处理	18

5.	归档	19

- 引言

验证试验名称

LC-MS/MS方法测定食蟹猴EDTA-K2血浆样品中HS-20118的生物分析方法学验证 (Method validation of an LC-MS/MS method for the determination of  HS-20118  in  Cynomolgus Monkey EDTA-K2 plasma)

验证试验编号

SS24546BV02

验证目的

本验证的目的是验证LC-MS/MS法测定食蟹猴EDTA-K2血浆样品中HS-20118的浓度测定方法（SS24546-BA-003）。并对该方法进行系统适用性、残留、选择性、特异性、基质效应、标准曲线及范围、批内/批间准确度及精密度、提取回收率、稀释可靠性、稳定性、溶血效应和分析批最大进样数等全面方法学验证，以支持非临床试验生物分析。

试验机构

| 名称： | 上海益诺思生物技术股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | （Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd.） |
| 地址： | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号 |
|  | 中国（上海）自由贸易试验区盛荣路777号 |
| 邮编： | 201203 |
| 电话： | +86-21-60211999 |

委托方

| 名称： | 上海翰森生物医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 地址： | 中国（上海）自由贸易试验区金科路 3728 号11 幢 |
| 邮编： | 201203 |

委托方负责人

| 姓名： | 郭春蕾 |
| --- | --- |
| 电话： | +86-15221123059 |
| 电子邮件： | guocl1@hspharm.com |

验证负责人

| 姓名： | 庄蒙 |
| --- | --- |
| 电话： | +86-18251645817 |
| 电子邮件： | mzhuang@innostar.cn |

主要操作人员

冯丽-1，严婕

注释：如以上人员发生变动，无需更新方案或额外准备补充方案进行偏离解释。

拟定验证日程

方案批准日期：	2025年04月24日

实验开始日期：	2025年04月24日

实验结束日期：	2025年09月15日

拟定报告初稿完成时间：	2025年09月30日

注释：时间表为预估，如日程安排发生变动，无需更新方案或额外准备补充方案进行偏离解释。

遵从性

本验证所有阶段均在本机构完成，遵从本验证方案及变更（若有）、本机构相关SOP及下列管理规范：

- NMPA（2017），药物非临床研究质量管理规范

- US FDA (1978). 21CFR Part 58, Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies.

- OECD (1998). OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and ComplianceMonitoring Number 1: OECD Principles on Good Laboratory Practice.

HS-20118标准品的CoA检测由江苏豪森药业集团有限公司在非GLP条件下完成； HS-20118内标物标准品CoA检测由江苏豪森药业集团有限公司在非GLP条件下完成。

指导原则

- 生物样品定量分析方法验证指导原则，中国药典，2020版

- Guidance for Industry Bioanalytical Method Validation, U.S. FDA, 2018

- Guideline on Bioanalytical Method Validation, EMA, 2012

- Bioanalytical Method Validation and Study Sample Analysis, ICH M10, 2022

- 材料和方法

  - 标准品

| 化合物名称： | HS-20118对照品 |
| --- | --- |
| 化合物代码： | RESS24546-B |
| 标准品登记号： | KN-RS-25-0136 |
| 批号： | RS20240903 |
| 含量： | 93.4%（有效含量） |
| 保存条件： | 密封，冷冻（-20℃ ± 5℃） |
| 有效期至： | 2025年09月21日 |
| 来源： | 江苏豪森药业集团有限公司 |

注释：若信息更新或使用新批次将记录在原始记录并呈现在验证报告中

  - 内标

| - 化合物名称： | HS-20118内标物 |
| --- | --- |
| 化合物代码： | ISSS24546 |
| 标准品登记号： | KN-RS-25-0137 |
| 批号： | 20240316 |
| 含量： | 97.6%* |
| 保存条件： | 密封，冷冻（-15℃~ -25℃） |
| 有效期至： | 2026年03月10日 |
| 来源： | 江苏豪森药业集团有限公司 |

主成分含量=含量*（1-水分-三氟乙酸-乙酸）=97.6%*（1-4.0% -0.47%）=93.2%

注释：若信息更新或使用新批次将记录在原始记录并呈现在验证报告中

  - 安全防护

在标准品、内标配制及样品处理过程中需穿戴实验室防护服、手套等防护用品。

  - 剩余标准品及内标的返还

本验证结束后未使用过的标准品及内标在全部试验结束后由本机构负责归还委托方，或由委托方书面授权处理。

  - 材料和方法

方法SS24546-BA-003描述了本方法使用的仪器、软件、溶剂和试剂、基质以及配制和处理步骤。概述如下：采用蛋白沉淀法针对20 µL食蟹猴EDTA-K2血浆样品进行HS-20118提取，并以HS-20118内标物为内标采用LC-MS/MS仪器 ESI离子源正离子模式进行检测和定量。其中：

    - 分析系统

| 名称 | 生厂商/型号 |
| --- | --- |
| 质谱仪 | AB SCIEX/TRIPLE QUADTM6500+ |
| 液相色谱系统 | Shimadzu/LC-30AD |

    - 储备液的配制

精密称取适量HS-20118对照品标准品于合适容器中，加入适量稀释液（含0.5%甲酸，0.5%SD大鼠EDTA-K2血浆的50%甲醇水溶液）溶解、摇匀，配制成浓度为2.000 mg/mL的HS-20118标曲/质控储备液。

精密称取适量HS-20118内标物标准品于合适容器中，加入适量稀释液（含0.5%甲酸，0.5%SD大鼠EDTA-K2血浆的50%甲醇水溶液）溶解、摇匀，配制成浓度为2.000 mg/mL的内标储备液。

    - 工作液的配制

移取适量HS-20118标曲储备液，加入稀释液（含0.5%甲酸，0.5%SD大鼠EDTA-K2血浆的50%甲醇水溶液）序列稀释至HS-20118浓度分别为1.000、2.000、10.000、50.000、100.000、200.000、400.000、500.000 μg/mL的标曲工作液。

移取适量HS-20118质控储备液，加入稀释液（含0.5%甲酸，0.5%SD大鼠EDTA-K2血浆的50%甲醇水溶液）序列稀释至HS-20118浓度分别为3.000、22.500、150.000、375.000 μg/mL的质控工作液。

移取适量内标储备液，加入稀释液（含0.5%甲酸，0.5%SD大鼠EDTA-K2血浆的50%甲醇水溶液）稀释至内标的浓度为： 40000.000 ng/mL的内标工作液。

    - 标曲/质控样品的配制

移取适量HS-20118标曲工作液，加入空白基质分别稀释成HS-20118浓度分别为50.000、100.000、500.000、2500.000、5000.000、10000.000、20000.000、25000.000 ng/mL的标曲样品。

移取适量HS-20118质控工作液，加入空白基质分别稀释成HS-20118浓度分别为150.000、1125.000、7500.000、18750.000 ng/mL的质控样品。

    - 样品处理步骤

| 处理条件 | 步骤均在室温黄光下完成。 |
| --- | --- |
| - 1. | - SST、标准曲线样品、质控样品、内标工作液、稀释质控样品（如有）、未知样本（如有）在室温黄光条件下2500 rpm涡旋混匀5分钟。 |
| - 2. | - 根据分析批Map分别转移20 µL食蟹猴EDTA-K2血浆样品（SST，标准曲线样品，质控样品和未知样本，用于制备Double Blank，Blank和Carryover的空白血浆）至96孔板。 |
| - 3. | - 分别对上述SST，Blank，标准曲线样品，质控样品和未知样本的每一个孔位，添加20 µL内标工作液（ISSS24546 40000.000 ng/mL）。对于Double Blank，Carryover，添加20 µL稀释液（含0.5%甲酸，0.5%SD大鼠EDTA-K2血浆的50%甲醇水溶液）。 |
| - 4. | - 1000 rpm涡旋大约30 秒。 |
| - 5. | - 每一个孔添加360 µL沉淀剂（含0.1%甲酸，甲醇：乙腈=50：50 ，v/v）。 |
| - 6. | - 1000 rpm涡旋混匀10分钟。 |
| - 7. | - 4℃条件下4700 g离心10分钟。 |
| - 8. | 转移50 µL上清液至另一块新的96孔板。 |
| - 9. | 加入350 µL复溶液（含1%甲酸，甲醇：乙腈：水=20：20：60 ，v/v/v）稀释。 |
| - 10. | 1000 rpm涡旋混匀10分钟。 |
| - 11. | 4℃条件下4700 g离心5分钟。 |

实验过程中若材料和方法相关内容更新，无需进行方案变更，将以分析方法升级的方式进行记录并呈现在验证报告中。

- 方法学验证内容和接受标准

  - 系统适用性

系统适用性考察是在分析批开始前进行以确保系统正常运转。处理至少1份系统适用性样品并连续进样至少3次，以最后3次进样来评估系统适用性。

接受标准：在同一分析批中待测物及内标保留时间的变异系数（%CV）应不超出5.0%，待测物与内标色谱峰面积比值的变异系数（%CV）应不超出15.0%。

  - 残留

残留通过在定量上限（ULOQ）样品后面进样双空白样品（不含待测物和内标）来进行评估。

接受标准：双空白样品中待测物保留时间处响应不超过同一分析批标曲符合接受标准的定量下限（LLOQ）待测物响应（均值）的20.0%，内标保留时间处响应不超过同一分析批符合接受标准的标准曲线定量下限内标响应（均值）的5.0%。

若残留无法满足接受标准，在方法学验证及样品分析过程中根据SOP-EXO-ABA-004对残留不满足接受标准批次的每一个样品受到上一个样品残留的影响进行评价，具体方法如下：

计算残留因子（若分析批中有多个，则选用最小的一个）：

残留因子 = 1 / （双空白样品中的峰面积/前一个ULOQ中的峰面积）

计算对下一个样品的影响率：

影响率 = 上一个样品的峰面积 / 残留因子 / 下一个样品的峰面积 * 100%

若影响率不高于5%，可认为实际发生的残留不会影响下一个样品的定量；若残留影响率大于5%，则说明下一个样品的定量结果受到了残留的影响，样品应进行相应处理：

- 质控样品：不论样品的准确度是否在85%~115%范围内，均按不符合接受标准计。

- 方法学验证考察项样品：该样品的结果不予采纳。若因残留评价失败导致考察项的统计数不够，则需重新做考察项。

若分析方法的残留不符合接受标准，可在分析方法中注明高浓度质控及ULOQ样品后需添加双空白样品。如有必要，可进一步优化分析方法解决残留问题。

  - 选择性

选择性是区分目标分析物和内标与基质的内源性组份的能力。通过考察6个不同个体的正常空白基质、至少1个个体的溶血空白基质（加入溶血全血至未溶血的血浆中制备成2%的溶血血浆）进行不加内标的空白样品测定来评价选择性。

接受标准：空白基质中的干扰组份在待测物保留时间处的响应值不得超过符合接受标准的标准曲线定量下限峰面积（均值）的20.0%，内标保留时间处响应值不得超过符合接受标准的标准曲线定量下限内标峰面积（均值）的5.0%。若某个来源（批次）的空白基质样品不符合该接受标准，将采用同样的方法评估额外的3个不同来源（批次）空白基质对待测物和内标的干扰程度。若超过1个来源（批次）或者额外增加考察的空白基质样品不符合该接受标准，将进行调查或优化方法，项目负责人根据调查结果决定重复该实验、增加额外空白基质测试、修正该分析方法并重新进行方法学验证等。

  - 特异性

特异性是生物分析方法检测和区分待测物与其他物质的能力。

    - 待测物与内标间的干扰

      - 待测物对内标的干扰

分别平行制备、处理并分析三份仅含单个待测物且不加内标的定量上限浓度样品。

接受标准：仅含单个待测物的样品内标保留时间处的平均峰面积应不大于同一分析批中符合接受标准的标准曲线定量下限内标峰面积（均值）的5.0%。

      - 内标对待测物的干扰

分别平行制备、处理并分析三份仅含单个内标且不加待测物的样品，内标浓度与方法验证时所用内标浓度一致。

接受标准：待测物保留时间处的平均峰面积应不大于同一分析批中符合接受标准的标准曲线定量下限峰面积（均值）的20.0%。

  - 基质效应

每个浓度基质效应系指生物基质中存在的组份对分析物的离子化所产生的抑制或增强作用。

分别取6个不同个体的空白基质，每个个体分别制备低浓度和高浓度质控样品进行分析，每个个体三个重复。

接受标准：每个个体的基质，每个浓度水平测得的浓度均值相对于标示浓度的偏差在±15.0%范围内，且变异系数（%CV）不大于15.0%。

  - 标准曲线及范围

LLOQ作为样品中可被定量测定的最低浓度，已经在方法开发中进行了考察，满足预设的精密度和准确度。LLOQ浓度在3～5个半衰期时样品中的药物浓度，或Cmax的1/10～1/20时的药物浓度附近。HS-20118的标准曲线浓度范围为50.000 ng/mL到25000.000 ng/mL；标准曲线样品的浓度分别为：50.000、100.000、500.000、2500.000、5000.000、10000.000、20000.000、25000.000 ng/mL。以待测物浓度为横坐标，待测物与内标化合物色谱峰的峰面积比值为纵坐标，用加权最小二乘法进行回归运算（权重为1/X2），求得回归方程，即为标准曲线。在方法验证中评价不同天内的至少3个独立批的标准曲线。

接受标准：

- 标准曲线各浓度点的回算值与标示值之间的偏差须在±15.0%以内（定量下限处的偏差在±20.0%范围内）。

- 标准曲线的R2不应低于0.9800。

- 75%的非零浓度点且至少有六个浓度点（包括LLOQ和ULOQ）用于标准曲线的计算，且满足以上标准。

- 每个浓度点含有2个标准曲线样品的情况下，必须满足每个浓度点至少50%的样品满足接受标准。

  - 批内/批间准确度及精密度

取五个不同浓度的质控样品（HS-20118浓度分别为50.000 ng/mL（定量下限）、150.000 ng/mL （低）、1125.000 ng/mL（几何均值）、7500.000 ng/mL（中）和18750.000 ng/mL（高），考察批内/批间准确度和精密度。每个分析批每个浓度平行处理6份，需新鲜配制准确度精密度样品。 批内准确度和精密度通过每个分析批的质控样品进行评价；批间准确度和精密度通过三个独立分析批（至少2天进行）中的质控样品进行评价。

报告的方法验证数据以及准确度和精密度的测定应包括所有获得的结果，包括不符合接受标准的单个质控样品，已被记录的明显错误情况除外。同时还要提交每个分析批的批内准确度和精密度数据。

如果准确度和精密度考察项失败，确定失败的可能原因，并在下一个验证批次重新考察。如果下一个验证批次也失败，则应在重新启动验证之前修改该方法。如果超过一个分析批失败且原因不明确，分析步骤需要相应进行调整，方法学重新验证。

接受标准：

- 每一浓度水平下批内和批间准确度偏差应在±15.0%范围内（定量下限处的偏差在±20.0%范围内）。

- 每一浓度水平下批内和批间精密度应不超过15.0%（LLOQ样品不超过20.0%）。

  - 质控样品

每个分析批至少包含低、几何均值、中、高4个浓度的质控样品（每个浓度水平至少2份）。含准确度精密度的分析批，低、几何均值、中和高浓度的准确度与精密度样品也作为质控样品。

接受标准：每个分析批至少2/3的质控样品且每个浓度水平至少50%的样品准确度偏差应在±15.0%范围内。

  - 回收率

    - 待测物的提取回收率

提取回收率样品：由低、中、和高浓度水平的基质样品分别平行制备6份，不加入内标溶液。在提取后的上清中，加入含有合适浓度内标的复溶液进行稀释。如果需要，体积可以适当调整。

回收率参比样品：提取过程与上面描述相同，在提取后的上清中，加入含有合适浓度待测物和内标的复溶液进行稀释。最终浓度与100%提取的理论提取回收率样品相同。

对于蛋白沉淀的前处理方法，回收率参比样品外加待测物和内标溶液后，将改变基质中的溶剂组成。此时提取回收率样品需补充相应的溶剂。

按以下公式计算待测物的提取回收率：

接受标准：待测物每个浓度水平质控样品回收率的变异系数（%CV）不大于15.0 %，各浓度水平间的待测物回收率的总体变异系数不得大于15.0%。

    - 内标的提取回收率

内标的提取回收率样品：由空白基质样品平行制备6份，加入内标溶液。在提取后的上清中，加入含有合适浓度待测物的复溶液进行稀释（与中浓度质控样品浓度相当）。如果需要，体积可以适当调整。

内标的回收率参比样品：提取过程与上面的描述相同，但是待测物和内标溶液均在提取后加入。最终浓度与100%提取的理论提取回收率样品相同。

内标的提取回收率以HS-20118计算。

按以下公式计算内标的提取回收率：

峰面积比值为内标峰面积与HS-20118峰面积比值。

接受标准：内标的提取回收率的变异系数（%CV）应不大于15.0%。

  - 稀释可靠性

采用配制浓度高于ULOQ的DQC样品（含HS-20118浓度为125000.000 ng/mL）进行稀释可靠性考察。用空白食蟹猴血浆20倍稀释该样品，平行稀释6份，稀释20倍后HS-20118的浓度为6250.000 ng/mL。随行标准曲线样品对稀释后样品进行测定。

接受标准：稀释因子校正后的平均回算浓度的准确度须在85.0%~115.0%以内，变异系数（%CV）不大于15.0%。

  - 稳定性

    - 标准品储备液/工作液稳定性

为考察HS-20118储备液在室温黄光条件下（6小时至48小时，考察时间可根据实际情况调整）和-70~-90ºC 超低温冰箱（-70~-90ºC ）（1个月，考察时间可根据实际情况调整）中的稳定性，与对照HS-20118储备液比较。将储备液稀释后，加入内标处理，平行处理6份。

为考察HS-20118工作液（考察配制LLOQ和ULOQ的工作液）在室温黄光条件下（6小时至48小时，考察时间可根据实际情况调整）和超低温冰箱（-70~-90ºC ）（1个月，考察时间可根据实际情况调整）中的稳定性，与对照HS-20118工作液比较。将工作液稀释后，加入内标处理，平行处理6份。

溶液稳定性考察分析批可以不含随行标准曲线和质控样品。

按照下面的公式计算稳定性考察样品和参比样品的峰面积比均值的差异：

T0：参比样品的峰面积比均值；

Tx：稳定性考察样品的峰面积比均值

接受标准：差异不超过±10.0%，且变异系数（%CV）应不大于10.0%，可认为稳定。

    - 内标储备液/工作液稳定性

为考察内标储备液在室温黄光条件下（6小时至48小时，考察时间可根据实际情况调整）和超低温冰箱（-70~-90ºC ）（1个月，考察时间可根据实际情况调整）中的稳定性，与对照内标储备液比较。将储备液稀释后，加入待测物处理，平行处理6份。

为考察内标工作液（内标工作液仅考察使用浓度）在室温黄光条件下（6小时至48小时，考察时间可根据实际情况调整）和超低温冰箱（-70~-90ºC ）（1个月，考察时间可根据实际情况调整）中的稳定性，与对照内标工作液比较。将工作液稀释后，加入待测物处理，平行处理6份。

溶液稳定性考察分析批可以不含随行标准曲线和质控样品，以待测物与内标的峰面积比进行计算。

按照下面的公式计算稳定性考察样品和参比样品的峰面积比均值的差异：

T0：参比样品的峰面积比均值；

Tx：稳定性考察样品的峰面积比均值

峰面积比值为内标峰面积与HS-20118峰面积比值。

接受标准：差异不超过±10.0%，且变异系数（%CV）应不大于10.0%，可认为稳定。

    - 质控样品稳定性

考察质控样品在如下条件下的稳定性，随新鲜配制标准曲线样品一同测定：

- 短期稳定性：分别将低、高浓度的质控样品在室温黄光解冻后放置于室温黄光条件下（4小时至24小时，考察时间可根据实际情况调整）。各浓度水平平行测定6份。

- 冻融稳定性：分别将低、高浓度的质控样品经过5次（考察次数可根据实际情况调整）冻融（-70~-90ºC /室温黄光）循环（质控样品须被冷冻至少12小时）。各浓度水平平行测定6份。

- 处理后样品稳定性：经处理后的样品（可采用某一个分析批已成功进样的准确度和精密度样品），放置在自动进样器中或与自动进样器相同温度的环境中一段时间后（24小时至144小时，考察时间可根据实际情况调整）分析。

- 长期稳定性：分别将低、高浓度的质控样品储存于超低温冰箱（-70~-90ºC ）中（1个月，考察时间可根据实际情况调整）。各浓度水平平行测定6份。样品稳定性至少应涵盖从第一个样品采集至样品分析结束的时间段。如有需要，可以评估更长的周期。

接受标准：每个浓度的平均值的准确度应不超出85.0%~115.0%，且每个浓度的变异系数（%CV）应不大于15.0%。

    - 全血稳定性

为考察全血样品在采集和处理过程中的稳定性，分别配制低、高两个浓度的全血质控样品。配制完毕后，将低、高两个浓度的全血质控样品分别分为两部分。将一部分立即进行4 ºC，2000 g离心10 min处理，制备得到零时间（T0）的血浆样品。另一部分于室温白光放置20 min（考察时间可根据实际情况调整）后，立刻转移至室温黄光条件下放置60 min（考察时间可根据实际情况调整），放置结束后，于4 ºC，2000 g离心10 min，制备得到稳定性考察的血浆样品。每个时间点的血浆样品平行测定6份，一起进样分析。

按照下面的公式计算放置x小时的稳定性考察样品和零小时（T0）样品的差异：

T0：零小时样品的峰面积比均值

Tx：稳定性样品的峰面积比均值

接受标准：差异应不大于15.0%，且变异系数（%CV）在15.0%以内。

    - 稳定性考察不符合接受标准时的处理办法

如果稳定性考察中其中一个或者两个浓度的测得浓度均值不符合接受标准，稳定性考察可重复测定或者直接缩短考察时间。如果重复的稳定性考察仍然不能满足接受标准，报告质控样品在该条件下不稳定。可以考察更短的储存时间。如果第二次稳定性考察满足接受标准，需要进行第三次稳定性考察。如果第三次稳定性考察确认了第二次稳定性考察的结果，第三次稳定性考察的结果作为最终的稳定性数据进行报告。如果第三次稳定性考察不满足接受标准，报告稳定性考察失败。考察更短的储存时间。

如果稳定性考察中其中一个或者两个浓度的变异系数（%CV）大于15.0%，稳定性考察需要重复测定一次。

  - 溶血效应

使用模拟的溶血血浆样品（加入溶血全血至未溶血的血浆中制备成2%的溶血血浆）制备低浓度、高浓度质控样品进行评估。每个浓度平行测定3份样品。以正常血浆配制的标准曲线样品测定上述溶血质控样品，并随行正常血浆配制的质控样品。

接受标准：测得的浓度均值相对于标示浓度在85.0%~115.0%范围内，且变异系数（%CV）不大于15.0%。

如果溶血实验的质控样品不符合接受标准，应该调整分析方法。在分析方法调整和优化后，如溶血实验的质控样品仍然不符合常规接受标准，这个方法可以使用，但溶血效应的影响应该记录在项目的实验记录和验证报告中。

  - 分析批最大进样数

为评估分析批最大进样数及方法的耐用性，应至少有一个验证分析批的样品数量接近于样品分析时预估的一个分析批中包括的样品数量。此分析批中可以包括更多的验证样品，重复进样质控样品或者添加内标的空白基质。

接受标准：该分析批标曲和质控样品满足分析批的接受标准。

- 数据处理

由于不同的程序有效数位的取舍方法有一定的差异，某些表格中的数值和单独计算结果相比可能会有所差别，但数据的完整性和连续性并不会受其影响。本试验中使用的主要计算机化系统包括但不限于：

| 软件名称 | 版本号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Sciex Analyst | 1.6.3及以上 | 数据采集及处理 |
| Watson LIMS系统 | 7.4.2及以上 | 回归计算和报告 |
| Microsoft Excel | 2010及以上 | 统计计算，计算过程经过100%审核 |

方法准确度及精密度由以下公式计算：

准确度：

精密度：

偏差：

所有浓度数据报告小数点后3位。峰面积比数据报告小数点后6位。精密度、准确度和偏差数据报告小数点后1位。

- 归档

需要保留和归档的试验资料包括但不限于：验证负责人任命书、验证方案及变更（如有）、原始记录，仪器打印的数据、电子数据和验证报告等。试验资料在验证报告签发后归档于本机构档案室，根据本机构SOP进行归档管理。